中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 项目名称; 人份成本（包含开展项目所需的试剂、耗材、耗品、定标液、清洗液、质控品等全部成本支出） 元/人份; 耗材信息. 主要试剂品牌; 产品名称; 规格型号; 医疗器械注册证号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 省联盟限价（元）; 投标报价（元）; 是否专机专用试剂耗材; 进口/国产. 1; 270500004N全自动病理组织/细胞特殊染色及诊断; 试剂1. 试剂2. .... 2; 270700001-1原位杂交技术-显色法(CISH); 试剂1. 试剂2. .... 3. 4. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表（若完全响应需提供佐证材料）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 全自动免疫组化染色机 | 病理科 | 1 |

核心产品：全自动免疫组化染色机主机、工作平台终端

用途：应用于免疫组织化学、免疫细胞化学、多重荧光染色、荧光原位杂交、原位杂交等染色程序。

- 技术参数：

- 每张切片的染色模块可以单独拆卸，便于维护及维修。

- 具备普通型、超敏型及linker增强剂等不同的二抗组合，满足科室对染色强度的多种需求；完整的二抗系统应包含但不限于免疫显色试剂、样本释放剂、免疫组化抗原修复缓冲液（pH6.0）、免疫组化抗原修复缓冲液（pH9.0）、清洗液、返蓝染色液、Linker增强液，须提供试剂盒备案文件作证明；

3、具备多功能染色：支持免疫组织化学、免疫细胞化学、并行与顺次双染、多重荧光染色、荧光原位杂交、原位杂交、HE染色、快红红染等多种染色程序，并提供NMPA备案证明；、特殊染色、

4、设备性能具有高度拓展性，可提供与设备同一生产厂家的多重荧光免疫组化试剂，支持科研工作开展；

5、台式机，具备固体液盖膜技术，每一张切片使用独立的模块加热，具备从室温到100℃的加热功能；单台设备可同时染色≥35张切片，染色全过程中，玻片始终处于水平放置状态,并可实现连续加载，每轮时间≤3.5h；

6、具备专利认证的固体盖膜及染色装置设计，盖膜使用寿命30-100次。

7、能全自动完成从脱蜡、抗原修复、染色、预处理、杂交后清洗，样本可以是冰冻切片、石蜡包埋样本切片、穿刺标本、骨髓穿刺标本、组织芯片及各类型细胞学样品的薄层细胞制片；

8、加样方式：抗体加样量根据标本大小，抗体滴液用量≤130ul；

9、节约环保设计：为减少试剂浪费，要求试剂瓶V型底设计；同时为节约试剂瓶占用空间，更便于操作，上机试剂瓶总数≤40个；大容量辅助试剂（>1L/瓶）不多于1种，可实现在线添加；

10、孵育及清洗方式：采用波浪混合技术，玻片表面液体以波浪形式运动，提高抗原抗体反应效率，缩短染色时间，确保清洗彻底，背景清晰；

★11、操作软件系统：具备延时运行功能，可过夜运行，设备与软件断开情况下，染色程序仍可继续运行；操作系统及控制软件均为全中文界面，可与医院信息系统 LIS 连接；对接费用由中标人负责。

- 标签打印及识别系统：玻片标签为二维码设计，可通过LIS自定义编辑打印标签；系统识别全部玻片时间＜30s，快速高效，杜绝人工错误；

- ★设备使用年限不小于5年

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化染色机主机 1台 |  | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1.5米 | 1 | 条 |
| 3 | 网线 | 2米 | 1 | 条 |
| 4 | 废液瓶液位传感器 |  | 2 | 套 |
| 5 | 卡箍 |  | 2 | 个 |
| 6 | 工作平台终端 |  | 1 | 套 |
| 7 | 试剂架 |  | 4 | 个 |
| 8 | 固体液盖膜 |  | 36 | 个 |
| 9 | 废液桶底座 |  | 1 | 个 |
| 10 | 废液桶 |  | 1 | 个 |
| 11 | 废液管 | 2米 | 2 | 根 |
| 12 | 标签图像输出设备 |  | 1 | 台 |
| 13 | 保修卡、说明书、合格证 |  | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★2.5在合同履行期间，若中山市医保价格出现下调，则相应检测项目的成本应按同比例减少；若本合同所涉及的检测项目被纳入广东省集中采购目录，则应按照集中采购的定价执行。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。