附件：

（一）商务要求

★1. 中标人必须根据医院场地情况（即原感染楼二楼及一楼部分区域，总占地面积约990㎡）拆除原有相关建筑，提供静配中心及配套功能区域的建设及实施运行服务，符合国家卫生健康委办公厅2021年更新的《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》规范。能通过广东省药学会静脉药物调配（PIVAS）专业委员会制定的静脉用药调配中心（室）的现场评估验收标准，并承担全部费用。

★2. 中标人必须负责承建一个现代化静脉用药调配中心及其他相关配套区域（整体建设工程约990㎡），包含基础配套建设、相关设备设施，并自行承担全部费用。

★3. 针对新建静配中心二级库区域及设备安装等区域（总面积约500㎡），中标人必须提供必要的楼层加固措施，确保承重强度≥350kN/m²。

★4. 静配中心的流程设计应合理，达到职业防护、输液安全调配、防止交叉污染、患者安全用药等目的，并需协助使用方建立静配中心的相关规章制度。静配中心设计的建设图纸需能通过广东省药学会审核评估，静配中心建成后需能通过广东省药学会评估。

★5. 中标人需负责静配中心运行所有必要的基础配套设备设施及安装服务，即交钥匙项目，相关建设要求和配套设施要求以使用方最终签字要求为准。

★6 中标人需提供设备安装、调试、培训及整体静配中心运行维护的3年售后服务。

（二）配置要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △静配中心摆药流水线 | 套 | 1 |
| 2 | 成品输液分拣机 | 台 | 1 |
| 3 | 超声波洗筐机 | 台 | 1 |
| 4 | 医用冰箱 | 台 | 8 |
| 5 | 超净工作台 | 台 | 5 |
| 6 | 生物安全柜ⅡA2型 | 台 | 8 |
| 7 | 配套设备设施及安装服务 | 项 | 1 |
| 8 | 配套专业PIVAS软件 | 项 | 1 |

注：“△”为核心设备。

（三）技术参数要求

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 所投标智能化设备必须能够与医院信息系统实现无缝隙对，确保医嘱或处方信息无障碍传输，所有设备系统的控制软件操作界面为简体中文。 |  |
| 1.2 | 投标人提供静配中心智能化系统详细的设计方案。在满足工作流程和总体功能要求的前提下，对静配中心空间及人流、物流进行最优化设计。 |  |
| 1.3 | 所有设备必须保证产品知识产权及软件著作的合规性和独立性。 |  |
| 二 | 静配中心摆药流水线 |  |
| 2.1 | 与医院信息系统或PIVAS管理系统无缝对接，可根据医嘱信息自动将输液袋与针剂完成分筐摆药工作。自动完成静配中心溶媒贴签、分筐及摆药工作。 |  |
| 2.2 | 必须具备输液智能存取与发放功能、输液自动抓取与传输功能、输液贴签功能、自动发筐功能、药筐自动接收输液与主药的功能、自动传输药筐的功能、主药（西林瓶与安瓿瓶）智能存取与自动发放功能、进仓前的药筐缓存功能，全流程一体化，无需人工参与。 |  |
| 2.3 | 设备支持500ML及以下软袋、可立瓶/袋的输液发放，30ml以下西林瓶、安瓿瓶的针剂发放。 |  |
| 2.4 | 设备完成单袋输液自动抓取、打印标签、针剂摆药等流程，实际运行效率≥1000袋/小时。（按一周总体摆药工作量除以实际总体工作时间计算） |  |
| 2.5 | 整机≥300种储存品种，可存储针剂≥8000支。 |  |
| 2.6 | 因场地限制，设备整体长≤7200mm，宽≤3800mm，高≤2100mm。（提供设备尺寸说明） |  |
| 2.7 | 整套静配中心摆药流水线设备完成单袋输液抓取传输、贴签、分筐、摆药、缓存等流程，整体采用一体化设计理念，整个设备属于一个整体，不能由多个设备拼接组成。 |  |
| 2.8 | 设备与输液缓存及发放系统并联，输液发放完毕后自动传输至贴签系统进行贴签工作。 |  |
| 2.9 | 输液贴签具有自动检测输液袋相应参数的功能，并且自动调节贴标大小规格等，实现智能控制。 |  |
| 2.10 | 整机内置贴签模块，可实现正反面贴签、正反面识别功能。 |  |
| 2.11 | 具备智能发筐模块，在溶媒准备贴签前，提前发出空筐，到达贴签模块的尾部，自动接收已经贴签成功的溶媒。无需人工手动将溶媒放进药筐 |  |
| 2.12 | 药筐接收到贴签后的溶媒，通过集成在针剂发药模块内部的传输轨道，同步自动传输药筐至针剂发药机出药口位置同步取药。 |  |
| 2.13 | 取药机械手具备针剂缓存箱，同一处方内药品一次即可发放完毕，无需多次取药，提高针剂发放效率。 |  |
| 2.14 | 发药机接收到发药指令后，自动发出与信息相符的针剂。支持常规西林瓶、安瓿瓶及塑料针剂瓶的存储与发放。 |  |
| 2.15 | 设备末端配置药筐自动回收系统，支持不少于两个药筐同时回收。 |  |
| 三 | 自动分拣机 |  |
| 3.1 | 智能输液分拣系统能智能分拣冲配完毕的成品输液至对应的分拣箱。 |  |
| 3.2 | 整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、分拣传输带、分拣箱，内置扫描识别系统、定位指示灯。 |  |
| 3.3 | 单台智能输液分拣系统分拣速度≥1800袋(瓶)/小时。 |  |
| 3.4 | 设备能支持50-500ml软瓶装及袋装大输液的分拣。 |  |
| 3.5 | 设备整体为长条形上下双层结构，单套设备不做任何扩展满足不小于40个固定分拣仓位。 |  |
| 3.6 | 智能输液分拣系统能够与HIS系统或静配中心软件系统无缝链接，能实时与信息系统交换数据。在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，自动提示该病区分拣完成或分拣箱已满，对应位置闪烁提示。 |  |
| 3.7 | 设备具备异常输液袋自动传出功能，对于漏拣、信息错误等PIVAS配制流程中出现的相关错误进行拦截，回收口位于入口的正后方。 |  |
| 3.8 | 分拣箱外侧有小显示屏显示箱内信息数据。 |  |
| 3.9 | 实时监测发药系统各组件运作情况，实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息。 |  |
| 3.10 | 能够打印批次汇总单/明细单：科室病人用药明细单、选定时间内分检的液体总量，选定科室单位时间内分检的液体总量等并可根据医院要求设置且打印。 |  |
| 四 | 洗筐机 |  |
| 4.1 | 采用超声波清洗机构，不会损伤药筐表面。 |  |
| 4.2 | 采用PLC控制和触摸屏人机界面，操作简单直观，易于使用。 |  |
| 4.3 | 配备机械手臂自动搬运装置，操作安全可靠，提升工作效率和安全性。 |  |
| 4.4 | 设有喷淋清洗模式，确保清洗无残留，保证药筐更加洁净和安全可靠。 |  |
| 4.5 | 配备自动烘干功能，确保药筐干燥无水渍。 |  |
| 4.6 | 支持批量清洗模式，提升清洗效率，适用于大规模生产需求。 |  |
| 4.7 | 可清洗各种大小的药筐，具有良好的兼容性和通用性。 |  |
| 五 | 医用冰箱 |  |
| 5.1 | 立式对开门设计，有效容积不少于1000L。 |  |
| 5.2 | 箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃。 |  |
| 5.3 | 风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃ |  |
| 5.4 | 报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式。 |  |
| 5.5 | 产品具备医疗器械注册证。 |  |
| 5.6 | 功能配置：可实现多台冰箱组网，随时监控设备运行状态，远程报警接口。 |  |
| 六 | 超净工作台 |  |
| 6.1 | 双人单面洁净工作台，水平层流，工作区洁净度：100级。 |  |
| 6.2 | 外形长度：≤1800mm。 |  |
| 6.3 | 工作台面选用304不锈钢材质，两侧透明玻璃设计，亮度高，易清洁。 |  |
| 6.4 | 紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险。可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒。 |  |
| 6.5 | 产品具备医疗器械注册证。 |  |
| 七 | 生物安全柜ⅡA2型 |  |
| 7.1 | Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。 |  |
| 7.2 | 双人操作，外观长度≤1800mm，工作区宽度≥1550mm。 |  |
| 7.3 | 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围。 |  |
| 7.4 | 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互。 |  |
| 7.5 | 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行。 |  |
| 7.6 | 打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭。 |  |
| 7.7 | 产品具备医疗器械注册证。 |  |
| 八 | 配套专业PIVAS软件 |  |
| 总体设计 |  |  |
| 1 | 接口要求 | - 支持各厂家HIS系统，支持以视图方式、支持以WebService方式、支持以平台方式完成接口。 - 支持HIS数据库为ORACLE和SQLSERVER等主流数据库。 |
| 2 | 运行环境 | - 服务器支持各版本的WINDOWS操作系统，如Windows Server 2003、Windows Server 2008 R2或更高版本。 - 支持SQL Server 2008或更高版本数据库。 - 客户端支持各版本的WINDOWS操作系统，如Windows Xp，Windows 7或更高版本。 |
| 3 | 系统设计 | - PIVAS软件系统应当采用多层、模块化、开放式模型进行设计，可根据院方科室实际情况进行功能调整搭配，并可根据我院静配中心的要求进行功能定制化。 - 系统应采取业内先进成熟的信息技术，流程设计合理，符合相关规范要求，保证系统运行稳定、高效，业务数据长期保留并可追溯。 - 支持多静配并行运行，每个静配中心可按照自己的特点独立设置运行模式。 - 支持多种工作模式，可同时支持按病区排药、汇总排药、单品种排药，在保证用药安全的前提下提高工作效率。 - 系统操作简单，使用方便快捷，支持单病区提取医嘱、多病区提取医嘱、自动提取医嘱等获取药疗医嘱信息，自动完成批次规划；系统展示内容丰富，可快速获取需要查找的各种信息。 - 支持长期、临时医嘱全天24小时配置，配制上万袋输液无压力。 - 支持数据库定期自动备份。 |
| 4 | 核心理念 | - 用药安全：一切为了提高输液成品质量，保障用药安全。 - 闭环管理：采用无线技术和二维码技术，通过EDA实现全过程扫描，可对全部流程数据进行记录和追踪（包括审方、排药复核、入舱复核、配制复核、成品复核、打包配送、成品接收、患者输液等），实现静配中心操作规范化、管理精细化，满足JCI对数据的要求。 - 互联互通：在本系统中实现不同工作岗位的信息共享，如护士站可看到每个患者的输液配制情况，也可以通过系统将有效信息传达给静配中心，让沟通无障碍。在本系统外可接收院内相关系统的共享数据，也可为其他相关系统提供共享数据，实现数据共享，拒绝信息孤岛。 - 过程控制：a.通过第三方审查、自定义审查工具、药师手工审核相结合的方式实现多重医嘱审核，审查未通过的医嘱可实时根据实际需要退回医生站或护士站，在HIS支持的情况下实现拒发药；b.可在每一个环节系统自动检查医嘱和患者状态，实时有效拦截退药医嘱，并自动完成退药退费，避免退药被加，造成浪费，也无需再安排专人查找退药；c.在HIS支持的条件下，可实现配制时计费，不配制不计费，拦截到退药只需将药品放回货架即可。合理的过程控制有效提高工作效率和管理水平，避免差错。 - 参数设计：系统提供灵活多样的参数，管理员可通过改变参数即可改变软件运行特性来满足实际需要。 |
| - 主要功能列表（医嘱审查） |  |  |
| 1 | 合理用药审查 | 支持国内各合理用药系统的接入，如：美康、大通等。 |
| 2 | 自定义审查规则 | 提供自定义合理用药审查工具，通过自定义审查规则完成配伍审查、用法（给药途径）、最大最小剂量、日剂量、连续用药天数、最大最小浓度、最大最小年龄、用药频次、单独使用等项目的审查。 |
| 3 | 药师点评 | 药师对不合格医嘱进行人工分类和点评，提供给病区参考意见。分类内容和点评意见可自定义维护。并可根据日期段统计查看点评内容，并可生成处方点评分类报表。 |
| 4 | 医嘱退回或拒发 | 在HIS系统支持的条件下，对审查未通过的医嘱进行拒发药，可根据实际需要退回医生站或护士站，病区护士或医生可实时查询到医嘱审查结果。 |
| 5 | TPN医嘱审查 | 对复杂的TPN用药，应用HBE标准能量公式并关联病人年龄、性别、身高、体重等数据，计算出病人的理论标准能量，实现个性化给药。可提供糖脂比、热氮比、离子浓度等各项指标的自动计算，以多种图形化方式进行展示，直观生动，一目了然。 可根据多种方式自动识别TPN医嘱并进行审查。 |
| 主要功能列表（批次规则） |  |  |
| 1 | 批次规则器 | 支持不同病区设置不同批次规则。自定义配制时间、配制范围、批次命名，系统依据各科室的实际用药习惯完成规则制定，并可随时灵活调整。有效降低第一批配制压力，保障患者用药不断药、不积压。规则器必须综合分析每个患者的实际用药情况来规划批次，包括用药频次、药品分类、药品属性、液体量控制、滴速等以保证规则器的合理性。支持儿科用药规则按年龄、体重设置。 规则器支持语义分析，可根据医生或护士的用药需求生成批次。 支持人工修改批次功能。 |
| 2 | 用药不足提醒 | 支持检查各病人各批次液体量，当因停医嘱或其他原因造成某批次液体量不足时，系统应自动进行提醒，以避免该批次输液量不足时导致患者用药无法接续。 |
| 主要功能列表（日常业务） |  |  |
| 1 | 提取医嘱 | 支持单病区提取医嘱、多病区提取医嘱、自动提取医嘱等获取药疗医嘱信息，依据HIS医嘱和发药信息智能自动完成批次规划。 |
| 2 | 统排摆药 | 自动分配摆药任务，打印取药标签，自动分配台次，优化工作流程，保证配制任务分配相对公平。不是简单按袋数分配，按配制难易程度合理分配每个配制台的工作量。 |
| 3 | 汇总单打印 | 按照科室、批次、药品分类等对药品进行分类汇总打印。 支持按科室自动打印各种汇总单，可根据院方需要现场调整。 针对针式打印机可以做到即打即停，合理利用纸张减少浪费。 |
| 4 | 标签打印 | 支持按照需要打印大液体摆药单和各批次输液标签。 支持多种标签打印顺序，可批量打印标签，出签顺序合理。 支持标签重打，重打标签要有标记，支持单张重打、多选重打功能。 支持换床重打签，根据病区要求可实现为换床患者重新打印标签功能，减少临床用药困扰。 瓶签样式可根据院方需要现场设计，标签内容丰富，可打印避光、冷藏、高危、特殊用药说明等。 |
| 5 | 电子签名 | 支持电子签名，在打印瓶签时可进行选择，包括审方、排药、贴签、核对等，签名直接打印在瓶签指定位置，并在系统中保留备查，其中审方是药师完成审方工作后自动签名。可进一步提高静配排药工作效率。 |
| 6 | 排药复核 | 支持在电脑和PDA设备上扫描复核，记录复核时间、复核人信息。 支持复核时自动根据医嘱情况检查退药、检查患者在院、转科状态等。 根据工作模式的不同，可按统排复核、可按照病区复核。复核过程中要有声音和文字提示，复核完成的记录要有颜色区分和文字显示，可清楚知道排药复核进度。 |
| 7 | 入舱复核 | 支持在电脑和PDA设备上扫描复核，记录复核时间、复核人信息。 支持复核时自动根据医嘱情况检查退药、检查患者在院、转科状态等。 复核过程中要有声音和文字提示，复核完成的记录要有颜色区分和文字显示，可清楚知道入舱复核进度。 |
| 8 | 配置复核 | 配制前通过PDA进行扫描复核，完成退药拦截，防止退药被加造成浪费，记录复核时间、复核人信息。 支持声音和文字提示，PDA上实时显示配置工作量，让配制人员清楚自己的工作进度。 |
| 9 | 成品复核 | 支持在电脑和PDA设备上扫描复核，记录复核时间、复核人信息。 支持复核时自动根据医嘱情况检查退药、检查患者在院、转科状态等。 复核过程中要有声音和文字提示，复核完成的记录要有颜色区分和文字显示，可清楚知道成品复核进度。 支持按照科室、批次打印成品输液交接单功能，药师可选择是否打印交接药品明细。 |
| 10 | 成品发放 | 支持各批次总袋数、当前完成袋数、打包袋数显示。 支持打印成品交接单（打印内容包括批次、应发袋数、实发袋数、配置袋数、打包袋数等）。 支持记录成品发放时间和发放人信息。 |
| 11 | 提取退药 | 可依据HIS中患者在院在科状态、医嘱执行状态、退药单信息、预出院信息等完成退药信息提取。在HIS支持的条件下，可自动写入HIS系统。 支持打印退药汇总和退药明细单。 |
| 12 | 退药复核 | 支持在电脑和PDA设备上扫描复核，记录复核时间、复核人信息。 复核时自动检查是否是退药，防止退错药品，复核过程中要有声音和文字提示，复核完成的记录要有颜色区分和文字显示，可清楚知道是否应退药品是否都已经退回。 |
| 主要功能列表（统计查询） |  |  |
| 1 | 医嘱查询 | 查询HIS系统中病人医嘱信息，以及某条医嘱对应的历次发药信息，方便查找和定位HIS系统与PIVAS系统衔接过程中可能出现的问题。 |
| 2 | HIS摆药查询 | 查询时间段内、各病区HIS摆药记录，对提取或未提取过的摆药记录以不同颜色区分，确保清楚了解静配中心是否完成了全部提取摆药的工作，避免漏提，耽误用药。 |
| 3 | 科室摆药查询 | 按时间段、病区分组、病区、提取记录等条件，综合查询单次或多次摆药多对应的药品信息和批次信息；可按床号、患者姓名、医嘱号等内容快速查找所需内容。 |
| 4 | 标签查询 | 按时间段、病区分组、病区、提取记录等条件查询出全部符合条件的标签信息，对个标签信息以及流程和状态信息进行展示。 支持按批次、分类、床号、患者姓名、医嘱号、药品名称等来过滤标签信息，以便快速找到所需内容。 支持单选和多选补打标签。 |
| 5 | 条码追踪 | 可在任意时刻查询、追踪任意输液瓶签的信息，以及各操作环节的操作人员、操作时间信息。包括移动护理系统上的关键操作环节，也可在PIVAS系统中体现，真正实现输液全流程追踪，实现闭环管理。 历史数据包含输液单信息以及各流程信息需完整、长期保留备查。 |
| 6 | 病区工作量统计 | 可统计分析各病区时间段内各批次配置量。 |
| 7 | 药师工作量统计 | 支持静配工作各节点的全面工作量记录和统计，不同环节统计方式不同，分别支持按药品统计、按袋数统计、按得分统计。 |
| 8 | 配置工作量统计 | 可统计配液人员的工作量，支持按配制袋数统计，支持按配置得分统计，为绩效考核提供更合理的数据支撑。 |
| 9 | 安全用药分析 | 系统提供输液成品各环节进行用时分析，对放置时间过长的输液进行警示，辅助安全用药。 |
| 10 | 其他统计报表 | 根据实际需要定制统计报表功能。 |
| 主要功能列表（静配护士站） |  |  |
| 1 | 成品接收 | 病区护士按用药时间和选定批次查询出所有待签收成品，通过扫描输液标签完成逐袋签收；签收过程中要有声音和文字提示，签收完成的记录要有颜色区分和文字显示，可清楚知道是否已经完成本批次输液成品签收；签收扫描时可拦截出送错病区的成品，系统自动提示病区错误，并将错误信息反馈给静配中心，方便静配中心取回。解决了送错病区后的成品很难找到的问题。 |
| 2 | 暂停配制 | 支持对某组液体在配制之前进行暂停配制，打包送到病区，解决因患者病情不稳或检查或手术等特殊原因，不确定该患者的药品是否继续使用的问题。舱内配制复核时可及时拦截暂停配置的药品，避免病区因要求静配特殊打包药品而带来的电话沟通工作，也避免药师要在众多输液中去找这种特殊液体，节省时间和人力。 |
| 3 | 医嘱执行单 | 可通过执行单日期、床号、批次信息查询和打印医嘱执行单。 |
| 4 | 医嘱查询 | 支持病区护士查询本病区所有患者静配药品配制进度和每袋液体的流程信息，包括申请退药、暂停医嘱、排药复核、医嘱退药、退药复核、医嘱配置、成品复核、科室接收等。 |
| 5 | 单点登录 | 支持嵌入HIS系统或单点登录平台，避免护士站多系统登录的困扰。 |
| 主要功能列表（系统管理） |  |  |
| 1 | 药品属性维护 | 根据本院情况维护药品自定义属性，可自定义药品分类和相关属性，如抗生素、化疗药、高危药、特殊用法、储存方式、皮试、滴速等。 |
| 2 | 批次时间设置 | 设置静配中心配制时间工作参数和批次信息。 |
| 3 | 基础字典设置 | 提供用药频次、单位转换、药品储存方式、药品分类、配置分类、摆药属性等参数设置和管理。 |
| 4 | 科室管理 | 可选择哪些科室在静配中心配置，并选择可配置给药途径 |
| 5 | 科室用药规则 | 根据科室用药习惯，设置每个科室拆分批次规则。支持儿科用药规则按年龄、体重设置。 |
| 6 | 系统设置 | 设置系统的运行参数，可根据静配中心的运行特点灵活调整。 |
| 系统接口 |  |  |
| 1 | 智能摆药机接口 | 支持各厂商智能摆药机接口；针对未对接过的智能摆药机品牌可快速完成接口开发。 |
| 2 | 自动分拣机接口 | 支持各厂商成品输液分拣机接口；针对未对接过的分拣机品牌可快速完成接口开发。 |
| 3 | 自动贴签机接口 | 支持各厂商自动贴签机接口；针对未对接过的贴签机品牌可快速完成接口开发。 |
| 4 | 移动护理接口 | 可以根据移动护理厂商接口需求，为移动护理提供相关数据服务。 可以根据移动护理条码格式要求，保持二维条码内容一致。 可接收移动护理签收、执行（输液开始、输液结束）的信息回传。 |

附：基础配清单

| 编号 | 房间 | 设备 | 材质或型号 | 规格或尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置间 | 青霉素振荡器 |  |  | 台 | 11 | 以科室要求为准 |
| 2 |  | 化疗药振荡器 |  |  | 台 | 3 | 以科室要求为准 |
| 3 |  | 操作凳 | 标准款 | 高度可调 | 把 | 26 | 以科室要求为准 |
| 4 |  | 三层不锈钢小推车 | 304型不锈钢 |  | 辆 | 20 | 以科室要求为准 |
| 5 |  | 三层不锈钢中推车 | 304型不锈钢 |  | 辆 | 26 | 以科室要求为准 |
| 6 |  | 三层不锈钢大推车 | 304型不锈钢 |  | 辆 | 8 | 以科室要求为准 |
| 7 |  | 配置间洁净工作服 | 防护服 |  | 套 | 62 | 以科室要求为准 |
| 8 | 一更 | 抽纸盒 | 标准款 |  | 台 | 3 | 以科室要求为准 |
| 9 |  | 更鞋柜 | 不锈钢/20格 |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 10 |  | 洁净服回收箱 | 新料 |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 11 |  | 洁净区拖鞋 | 新料 |  | 双 | 62 | 以科室要求为准 |
| 12 | 二更 | 衣柜 | 不锈钢/2门 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 13 |  | 试衣镜 | 标准款 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 14 | 洁净区 洁具清洗间 | 烘干洗衣一体机 |  |  | 台 | 2 | 以科室要求为准 |
| 15 |  | 置物架 | 304不锈钢 |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 16 | 审方区 | 静配中心管理软件 | 定制 |  | 套 | 1 | 以科室要求为准 |
| 17 |  | 数据服务器 | 定制 |  | 套 | 1 | 以科室要求为准 |
| 18 |  | 复核PDA | 定制 |  | 套 | 30 | 以科室要求为准 |
| 19 |  | 电脑 | 商用款 |  | 台 | 4 | 以科室要求为准 |
| 20 |  | 电脑桌 | 木制类 |  | 张 | 3 | 以科室要求为准 |
| 21 |  | 电脑椅 | 网椅 |  | 把 | 4 | 以科室要求为准 |
| 22 |  | 标签打印机 |  |  | 台 | 4 | 以科室要求为准 |
| 23 |  | 针式打印机 |  |  | 台 | 4 | 以科室要求为准 |
| 24 |  | 一体打印机 |  |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 25 | 排药区 | 针剂架 | 304型不锈钢/5层 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 26 |  | 摆药桌 | 304型不锈钢 |  | 张 | 2 | 以科室要求为准 |
| 27 |  | 控制区工作服 | 纯棉/涤棉 |  | 套 | 84 | 以科室要求为准 |
| 28 |  | 针剂盒 | 避光型 |  | 个 | 240 | 以科室要求为准 |
| 29 |  | 摆液筐 |  |  | 个 | 200 | 以科室要求为准 |
| 30 |  | 摆药篮 |  |  | 个 | 1000 | 以科室要求为准 |
| 31 | 成品核对包装区 | 核对桌 | 304型不锈钢 |  | 张 | 5 | 以科室要求为准 |
| 32 |  | 整理平台 | 304型不锈钢 |  | 张 | 2 | 以科室要求为准 |
| 33 |  |  | 304型不锈钢 |  | 张 | 2 |  |
| 34 |  |  | 304型不锈钢 |  | 张 | 2 |  |
| 35 |  | 电脑组套 |  |  |  | 1 | 以科室要求为准 |
| 36 |  | 针式打印机 |  | 标准款 | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 37 |  | 标签打印机 |  | 配自动切纸刀 | 台 | 2 | 以科室要求为准 |
| 38 |  | 打包袋 | 食品级 | 大、中、小 | 个 | 10000 | 以科室要求为准 |
| 39 | 外送室 | 整理箱 |  |  | 个 | 100 | 以科室要求为准 |
| 40 |  | 平板推车 | 304不锈钢 |  | 辆 | 4 | 以科室要求为准 |
| 41 |  | 电动密闭车 | 304不锈钢 |  | 辆 | 8 | 以科室要求为准 |
| 42 |  | 更鞋柜 | 不锈钢/20格 |  | 个 | 1 | 以科室要求为准 |
| 43 |  | 辅助区拖鞋 |  |  | 双 | 20 | 以科室要求为准 |
| 44 | 普通清洗间 | 烘干洗衣一体机 | 10KG |  | 台 | 2 | 以科室要求为准 |
| 45 |  | 全自动烘鞋杀菌一体机 | 一次20双 |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 46 |  | 平板拖布 | 标准款 |  | 个 | 10 | 以科室要求为准 |
| 47 | 篮框清洗间 | 不锈钢推车 | 304不锈钢 |  | 辆 | 4 | 以科室要求为准 |
| 48 | 废弃物暂存间 | 置物架 | 不锈钢 |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 49 | 更鞋处 | 抽纸盒 | 标准款 |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 50 |  | 更鞋柜 | 不锈钢/20格 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 51 |  | 控制区拖鞋 | 新料 |  | 双 | 84 | 以科室要求为准 |
| 52 |  | 增高地台 |  |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 53 | 男更 | 储物柜 | 不锈钢/3门 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 54 |  | 试衣镜 | 标准款 |  | 个 | 1 | 以科室要求为准 |
| 55 | 女更 | 储物柜 | 不锈钢/3门 |  | 个 | 8 | 以科室要求为准 |
| 56 |  | 试衣镜 | 标准款 |  | 个 | 1 | 以科室要求为准 |
| 57 | 办公学习 | 笔记本 | 商用 |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 58 |  | 投影仪 | 商用 |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 59 | 无菌物品间 | 储物柜 | 不锈钢 |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 60 | 二级库房 | 电脑 | 商用 |  | 台 | 2 | 以科室要求为准 |
| 61 |  | 电脑桌 | 防火板 |  | 张 | 2 | 以科室要求为准 |
| 62 |  | 电脑椅 | 网椅 |  | 把 | 2 | 以科室要求为准 |
| 63 |  | 针式打印机 | 595K |  | 台 | 2 | 以科室要求为准 |
| 64 |  | 不锈钢治疗车 | 不锈钢 |  | 辆 | 6 | 以科室要求为准 |
| 65 |  | 驱鼠器 | 声波 |  | 台 | 3 | 以科室要求为准 |
| 66 |  | 防蚊设备 |  |  | 台 | 5 | 以科室要求为准 |
| 67 |  | 周转箱 |  |  | 个 | 200 | 以科室要求为准 |
| 68 |  | 地架 | 塑料 |  | 个 | 40 | 以科室要求为准 |
| 69 |  |  | 不锈钢 |  | 个 | 10 | 以科室要求为准 |
| 70 |  | 中型货架 | 不锈钢 |  | 个 | 25 | 以科室要求为准 |
| 71 |  | 斜插式鞋架 |  |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 72 |  | 储物柜 | 不锈钢 |  | 个 | 1 | 以科室要求为准 |
| 73 |  | 对讲机 |  |  | 个 | 6 | 以科室要求为准 |
| 74 | 脱包区 | 置物架 | 不锈钢 |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 75 | 输液库 | 置物架 | 不锈钢 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 76 |  | 资料柜 | 不锈钢 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 77 |  | 电脑 | 商用 |  | 台 | 3 | 以科室要求为准 |
| 78 |  | 电脑桌 |  |  | 张 | 3 | 以科室要求为准 |
| 79 |  | 电脑椅 | 网椅 |  | 把 | 3 | 以科室要求为准 |
| 80 |  | 地垫 |  |  | 个 | 40 | 以科室要求为准 |
| 81 | 其他物品 | 时钟 | —— |  | 个 | 8 | 以科室要求为准 |
| 82 |  | 清洁布 | —— |  | 条 | 100 | 以科室要求为准 |
| 83 |  | 白色塑料盒 | 无盖 |  | 个 | 60 | 以科室要求为准 |
| 84 |  | 透明塑料箱 | 带盖子 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 85 |  | 塑料椅 |  |  | 张 | 15 | 以科室要求为准 |
| 86 |  | 参观服 |  |  | 件 | 20 | 以科室要求为准 |
| 87 |  | 亚克力宣传栏 |  |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 88 |  | 温湿度计 |  |  | 个 | 10 | 以科室要求为准 |
| 89 |  | 文件柜 | 不锈钢 |  | 个 | 8 | 以科室要求为准 |
| 90 |  | 饮水机 | 立式 |  | 台 | 3 | 以科室要求为准 |
| 91 |  | 晾衣架 | 不锈钢 |  | 个 | 4 | 以科室要求为准 |
| 92 |  | 垃圾桶 |  |  | 个 | 8 | 以科室要求为准 |
| 93 |  | 圆桶 |  |  | 个 | 10 | 以科室要求为准 |
| 94 |  |  |  |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 95 |  | 吸尘器 |  |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 96 | 值班室 | 上下铺双层床 |  |  | 张 | 6 | 以科室要求为准 |
| 97 |  | 床上用品 |  |  | 套 | 12 | 以科室要求为准 |
| 98 |  | 饭桌 |  |  | 张 | 1 | 以科室要求为准 |
| 99 |  | 简易靠背餐椅 |  |  | 张 | 10 | 以科室要求为准 |
| 100 |  | 微波炉 |  |  | 个 | 1 | 以科室要求为准 |
| 101 |  | 置物柜 |  |  | 个 | 2 | 以科室要求为准 |
| 102 |  | 生活冰箱 |  | 冷冻+冷藏 | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 103 | 洗手间 | 即热式热水器 | 非储水式 |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |
| 104 |  | 全自动干手器 |  |  | 台 | 1 | 以科室要求为准 |

说明：供应商需提供包括但不限于此表的静配中心基础配套设施，实际数量及要求以用方最终签字为准。