采购需求书

- 一、总则：

1.响应供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试费、检测费、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，响应供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效响应。加注“▲”的内容为重点评标项目，响应供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★响应供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和报价人的经营许可/备案证明材料等资料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 二、基本需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动双摇病床 | 套 | 14 |
| 2 | 床垫 | 张 | 14 |
| 3 | 床头柜 | 个 | 12 |
| 4 | 移动输液架 | 个 | 30 |

- 三、技术参数及配置要求：

| 采购 内容 | 标准配置 |  | 数量 | 最高限价 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  |  |  |
| 手动双摇病床 | 含ABS床头尾板 | 1对 | 14套 | 人民币 /万元 | 否 |
|  | 铝合金护栏 | 1对 |  |  |  |
|  | 输液架 | 1支 |  |  |  |
|  | 中控脚轮 | 1套 |  |  |  |
|  | 餐板 | 1张 |  |  |  |
|  | 杂物架 | 1个 |  |  |  |
|  | 引流挂勾 | 4个 |  |  |  |
|  | 床头卡 | 1个 |  |  |  |
|  | 蚊帐架 | 1套（4个支杆） |  |  |  |
| 床垫 | 配套床垫 | 1张 | 14张 | 人民币 /万元 | 否 |
| 床头柜 | 钢塑床头柜 | 1个 | 12个 | 人民币 /万元 | 否 |
| 移动输液架 | 移动输液架 | 1个 | 30个 | 人民币 /万元 | 否 |

1、病床规格（mm）：≥2160*980*500。

- 调节高度：背部调节高度：0°～80°（允许偏差±5°），腿部调节高度：0°～40°（允许偏差±5°）。

- 床体承重：可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。

4、病床床框

采用30×60≥1.5mm（投标文件中提供第三方检测机构出具床体方管材质检测证明复印件）矩型碳素钢管焊接。

5、背部床板

- (4)采用双支撑卸力结构，835mm*Φ32mm*2.5mm无缝钢管。

- (5)双支撑材料规格：240mm*51mm*2mm。（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床动力臂检测证明复印件）

- (6)一体冲压成型并具有加强筋功能背部具有手提式易清洁装置。

- ★病床面板

采用≥1.2mm（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床面板检测证明复印件）冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，≥10段组成，段与段之间留有间隙槽。

- 涂层技术

- (6)金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层。

- (7)经电泳静电喷塑处理工艺。

- (8)涂层附着力≤1级。

- (9)床体电泳底漆加粉末复式喷涂，内外全面喷涂。

- (10)喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。（投标文件中提供第三方检测机构出具环保喷塑涂层检测报告复印件）

- 摇杆系统

- (3)▲摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。

- (4)▲采用质量合格的钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。

- (5)▲每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告复印件）

- 床头尾板

- (7)▲采用弧线形设计，高密度HDPE工程塑料一次成型（投标文件中提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告复印件）。

- (8)▲内嵌滚式防撞轮。

- (9)▲床头尾板高510mm±5 mm，宽1000 mm±5mm，底端厚65 mm，上面厚40 mm，中间装饰板为ABS材质。

- (10)▲内锁结构非胶水连接，颜色可根据采购人要求调色，可粘贴卡通图片。

- (11)▲有日式床头尾板挂耳装置，可兼作CPR功能，具备开关自动锁定装置（投标文件中提供床头板自动锁定相关证明复印件），快速拆卸，满足临床急救需求。

- (12)▲床头尾板实际总重量约＞11.5kg。（投标文件中提供相关实物图片证明）

- 床边护栏系统

- (7)▲床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理。

- (8)▲护栏长≥1470mm，高≥405mm。

- (9)▲护栏前后横向拉力≥80kg，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为全锌合金材质。

- (10)▲锌合金开关厚度≥2.5mm。

- (11)▲护栏采用“Φ”字加强型不锈钢支柱，直径≥Φ19×1.2mm。

- (12)▲具备卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.5mm。

- (13)▲防夹手设计，可根据病人需要做升降调。（投标文件中提供第三方检测机构出具床边护栏检测报告复印件）

- 脚轮

- (6)▲采用质量合格的中控脚轮。

- (7)▲全封闭自润滑轴承，防水。

- (8)▲具备ABS防震安装结构，轮面采用TPR耐磨材料。

- (9)▲铅含量≤0.1%，镉含量≤0.1%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。（投标文件中提供第三方检测机构出具脚轮检测报告复印件）

- (10)▲中控刹车系统具有一键式刹车开关功能。

- (11)▲刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分。

- 病床摇手

- (4)采用ABS工程塑料含件注塑成型。

- (5)摇手开关采用POM耐磨材料。

- (6)摇手柄长90mm（允许偏差±5mm），操作半径180mm（允许偏差±5mm）。

- (7)ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐。

- 滴架插座

具备六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入。

- 输液架

- (5)▲带限位旋转功能输液架。（高新技术产品，投标文件中提供高新技术产品证书复印件）

- (6)▲不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。

- (7)▲涂料要求：属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性值为＞6.0，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值＞4.5，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。通过省级微生物检测分析报告。（投标文件中提供第三方检测机构出具微生物检测报告复印件）

- (8)▲体系认证：医用病床要求通过质量管理体系认证及医疗器械质量管理体系认证，认证范围包括“病床”或“医用病床”。（投标文件中提供认证证书复印件）

- 配套床垫

- (3)▲材质：采用60mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套。

- (4)▲外套：采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（投标文件中提供第三方检测机构出具床垫阻燃检测报告复印件、甲醛含量测试报告复印件，提供省级及以上质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告复印件）

- 钢塑床头柜

- (9)采用ABS+钢塑制成（柜框为钢塑，面板、柜门、抽屉、隔板均为ABS），防腐蚀耐酸碱，牢固耐用。

- (10)规格：高≤850mm；宽≥450mm；深≥470mm。

- (11)柜底配4个2英寸带刹车活动轮，可随意移动。

- (12)带可拉出式桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽。

- (13)两侧自带可收藏式毛巾架。

- (14)柜门内有隔板设计，隔板高度可调。

- (15)柜面上有放置开水瓶的装置（水壶座）（可放置5磅保温开水瓶一个或花瓶）。

- (16)柜门带密封磁吸条功能，能自动磁收柜门功能。

- 移动输液架

- (6)▲底座铸铁喷塑，直径约450mm；装有5只50mm聚胺酯静音脚轮，移动时的平稳和安静。

- (7)▲整体高度约1500mm-2600mm（可伸缩），下段杆子 1300mm（加长），杆子直径≥32mm，杆壁加厚≥ 0.9mm。

- (8)▲吊杆长度尺寸可根据用户实际需要任意调节，吊杆长度调整时自锁性能好。

- (9)▲挂架整体的额定载负＞15kg，单个顶钩能够悬挂＞10kg。

- (10)▲在额定负载下，输液架应操作灵活，各零部件不应变形和损坏。

- 四、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点（采购人各科室内）。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后收到采购人通知后 15 日内完成设备的送货、安装及调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在响应总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。

★1.6响应供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的经营资质、授权函原件（盖章）、售后服务承诺函原件（盖章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

- ★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）：手动双摇病床、床头柜、床垫和移动输液架至少2年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★1.分两期支付。第一期：到货后经双方验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人付合同总额的 95%；第二期：合同总金额的 5%的款项在货物验收合格质保期满后一次性无息支付。

2.成交供应商须开具与投标文件中报价人名称、响应报价一致的有效全额增值税普通发票。