报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 医用血管造影X射线机（型号为：Artis Zee III Ceiling）球管 | 介入中心 | 1 |

核心产品：医用血管造影X射线机球管

用途：更换医用血管造影X射线机球管

- 技术参数：

- 1.最大连续透视功率≥3000W

- 2.最大透视管电流≥250mA

- 3.球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集

- 4.阳极热容量≥3.375MHU

- 5.管套热容量≥4.9MHU

- 6.阳极最大散热功率≥6500W

- 7.球管焦点≥3个

- 8.最小焦点≤0.3mm

- 9.最小焦点功率≤19KW

- 10.为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术

- 11.为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形

- 12.中焦点≤0.6x0.6mm

- 13.中焦点功率≤42KW

- 14.最大焦点≥1.0mm

- 15.最大焦点功率≥90KW

- 16.球管带有防碰撞保护装置

- 17.球管采用油冷加水冷的冷却方式

- 18.球管采用液态金属轴承技术

- ★19.需适配我院在用医用血管造影X射线机（品牌为西门子，型号Artis Zee III Ceiling）

- ★20.新球管必须是原厂全新未拆封的，货物上有可追踪的序列号。投标人需提供该只球管为全新球管的证明，包含但不限于该球管的进口报关单、清晰体现该球管序列号的运货单以及中国海关要求的医疗器械标签等资料。投标人需在投标文件中提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。

- ★21.更换下来的球管旧件由中标人负责处理。投标人需在投标文件中提供无走私或非法渠道备件承诺函加盖公章（格式自拟），承担相关法律风险。

▲22.为保障备件的快速且安全的供应，投标人在合同履约期内于国内设有零备件保税仓库或国内备件库（投标文件提供备件库相应的产权证明文件或租赁合同复印件或保税仓库证明文件等并加盖投标人公章，或承诺中标后签订合同前提供证明资料至采购人）。

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

▲1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后，在收到采购人书面的发货通知后的48小时内送货到指定地点。在球管到货后的1个自然日内中标供应商完成设备的安装调试，保证医用血管造影X射线机能正常运行。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年或800,000 扫描秒（先到为准）。如球管保修期内出现故障，则免费更换全新球管。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

2.5中标人提供的球管遇到第三方单位或药监检测，如为二手球管，医院有权不支付合同款项；如因提供二手球管导致医院停机，则中标人赔偿医用血管造影X射线机每天的经济产出；如因二手球管给医院带来其他经济损失（如上级监管单位处罚等），中标人则需承担相关赔偿及责任。投标人需在投标文件中提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。

★3.付款方式

3.1.本合同款项以人民币银行转账方式支付；

3.2.合同签订后，乙方按合同协议时间提供货物或服务完成后，经甲方规定的验收人员书面确认验收合格，乙方即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），甲方确认发票无误后，在收到发票之日起30日内，支付合同总金额的95%的款项；合同总金额的5%的款项作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。