中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 耗材/试剂中文名称; 型号/规格（能做几人份）; 生产企业; 产品注册证; 单位; 线上限价（元）; 线下供货单价（元）; 耗材类别：通用/专机; 备注. 1. 2. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单、厂家设备技术参数

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明（需要清楚列明投标设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明（需要清楚列明投标设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、二次本地服务、售后服务、系统对接费、端口对接费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，并提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料。对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

加注“▲”的内容为重要条款，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述，并提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

7.本项目不专门面向中小企业采购。预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。本项目所属行业为工业。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 3D 4K全高清荧光腹腔镜系统 | 手术室 | 1 |

核心产品： 3D  4K高清荧光腹腔镜

用途： 腔镜可用于妇科、肝胆、胃肠、泌尿、胸外、耳鼻喉科等常见疾病的手术治疗。

三、技术参数：

- 主机（含图像处理工作站）

★1.系统主机可处理3D和2D画面信号，并输出4K及荧光影像（本处所述4K，分辨率须≥3840×2160），具备逐行扫描功能。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

2. 图像色域范围同时支持BT. 2020、BT. 709。

3. 可术中记录全高清录像（本处所述高清，分辨率须≥1920×1080）及4K超高清图片；显示器输出16:9显示比例的图像，或更多显示比例图像。

▲4.可同时处理可见光波段及近红外波段。

▲5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

6.具备五大影像增强功能，可根据手术需要动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；≥2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度。

▲7.可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式。

8.术野画面≥3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。

9.术野画面≥5级亮度可调。

10.≥2种纤维镜图像优化功能。

11.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

12.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机及冷光源等，并可实现与一体化手术室无缝连接。

13.≥4 个USB接口。

14.输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。

▲15. 系统具有技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级。

▲16.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

▲17. 系统可处理4K及荧光图像。

18.具备图像冻结功能。

▲19.近红外光成像模式至少具备3种，其中包含绿色荧光模式、黑白荧光模式。

20.各荧光模式之间可通过摄像头自由切换。

★21.设备整体使用年限≥6年。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

（二）摄像头

1.采集像素：摄像头像素≥3840 x 2160，逐行扫描，图像显示比例16：9。

▲2. 可同时采集可见光波段及近红外波段。

3.摄像头全数字化，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

▲4.重量≤260g，握持轻便。

5.摄像头2个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括白平衡、亮度、色彩、术野录像、拍照、打印。

6.摄像头可通过按键控制气腹机，冷光源。可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。

7.具备术野画面放大功能，7级可调，有自适应缩放功能。

▲8.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

9.具有对焦功能。

★10.与主机为同一品牌。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

11.具有荧光模式切换、荧光增益控制功能。

（三）冷光源

▲1.具备冷光源具备NIR/ICG显影技术（即荧光腹腔镜技术）。

2.色温≥5700K。

3. 重量：≤7.4kg。

4.LED灯泡，寿命≥30000小时。

5.具有自动调节光源亮度功能。

6.持续输出恒定的光强度。

7.具有手动调节功能界面。

8.荧光强度具有多级可调功能。

9.具备触摸屏，图形直观，用户界面简单明了。

▲10.安全等级：CF级，可直接用于心脏手术。

11. 配备控制板脚踏。

12.与主机为同一品牌。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

13.配备导光束3条：直径≥4.8mm，长度≥250cm。

（四）气腹机

★1.与主机为同一品牌。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

2.灌流速度≥40L/min。

3. 具有高速及高精两种灌流模式。

▲4.高速灌流模式：适用于成人，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-40L/min。

▲5.高精灌流模式：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min；当流速调节范围为：0.1-2 l/min范围，调节精度为0.1 l/min；当流速调节范围为2-10 l/min范围调节精度为0.5 l/min。

6.具有高集成性，可应用于一体化手术室系统。

7.可与腔镜系统连接，可直接通过摄像头控制气腹机操作界面。

8.具有自动压力调节装置，可防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。

9.集成安全系统，可快速检测压力过高情况。

10.若在一定时间内（可自行设定5-99秒）无外部干预，系统可自动报警。

▲11.电气安全最高等级CF，安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。

（五）荧光腹腔镜A

1.镜子图像无扭曲，平面图像，超广角。

2.可浸泡、气熏或高温高压消毒。

3.30度光学镜，直径10mm，长度≥30cm，集成光纤传输。

▲4.可配合系统光源及摄像头输出近红外光波段。

5. 有效最大景深≥150mm。

6.配套原装消毒盒。

★7.与主机为同一品牌。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

（六）4K高清腹腔镜B

1.镜子图像无扭曲，平面图像，超广角。

2.30度光学镜，直径5mm，长度≥29cm，集成光纤传输。

3.可高温高压消毒。

4.配套原装消毒盒。

★5.与主机为同一品牌。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

（七）4K高清腹腔镜C

1. 采用图像无扭曲，平面图像，超广角。

2. 30度光学镜，直径 10 mm ，镜体长度≥30cm，集成光纤传输。

3. 可高温高压消毒

4.配套消毒盒。

★5.与主机为同一品牌。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）

(八)监视器

- 屏幕尺寸≥31英寸。

- 支持图像上下、水平（180度）翻转。

- 图像分辨率≥3840×2160。

- 与主机为同一品牌。

(九)台车

1.具有光滑防水设计。

2.具有可旋转支架，可固定监视器、调整监视器角度。

- 四、设备配置要求（标准套至少包含但不限于以下内容）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含图像处理工作站） | 1 | 套 |
| 2 | 摄像头 | 1 | 个 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |
| 4 | 医用监视器 | 1 | 套 |
| 5 | 气腹机 | 1 | 套 |
| 6 | 荧光腹腔镜A | 3 | 套 |
| 7 | 4K高清腹腔镜B | 1 | 套 |
| 8 | 4K高清腹腔镜C | 3 | 套 |
| 9 | 导光束 | 3 | 条 |
| 10 | 内窥镜专用台车 | 1 | 台 |
| 11 | 移动存储设备（可存储3h的录像） | 1 | 套 |
| 12 | 原装内镜消毒盒 | 7 | 套 |
| 13 | 4K高清显示器 | 1 | 套 |

★上述配置为实现整套腹腔镜的荧光4K功能的配置而设定，若投标人所投产品配备上述配件，不能完成实现荧光4K功能，则须自行增加相应配件以达到荧光4K功能。（所需费用包含在中标金额内，采购人不再另行支付）

- 五、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  12个 月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标人须在投标文件中提供承诺函，格式自拟，内容包括但不限于：“我方承诺中标后，须在中标公告发布之日起五个工作日内提供售后服务承诺函原件（盖鲜章）。”

★1.7投标人须在中标后5个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）。

1.8 投标人所投设备属于计量仪器的，设备到货安装后需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告，所需费用包含在投标价内，采购人不再另行支付。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

▲2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1.本合同款项以人民币银行转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商提供合同总金额20%的款项的预收款收据即¥        （大写人民币           元整），采购人支付该笔预付款。

3.3中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的80%的款项即¥          （大写人民币                     元整）。

- 六、其他商务要求

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价，即每部分设备均有分项报价。

- 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

- 投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。