## Sheet1
序号 | 初稿参数要求 | 拟投设备偏离情况
（一）系统主机 |  | 此列一一对应内容，按拟投设备的实际情况填写
1 | 主机与光源采用分体式设计，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号，支持连接2D摄像头输出2D图像，支持连接3D荧光电子镜输出3D荧光图像；
2 | 主机可通过软镜模块连接同品牌电子软镜，包括但不限于电子胆道镜、腹腔镜等，并支持摄像头/电子镜自定义按键、主机触摸屏；
3 | 具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160超高清像素影像；图像色域范围包括：BT.709、BT.2020；
4 | 主机可同时处理两路图像信号，支持白光画面与图像增强画面同屏对比显示；
5 | 支持单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示，实现双镜联合手术（提供证明文件）；
6 | 主机可连接4K3D荧光三合一电子胸腹腔内窥镜，实现4K3D模式下荧光显影功能；
7 | 具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断;
8 | 摄像系统白光水平分辨率＞2400线，荧光水平分辨率＞1200线；
9 | 主机触摸屏设计，触摸屏尺寸≥7.8英寸，支持在触摸屏上进行功能和参数的设置；
10 | 主机图像可进行亮度、对比度、色调、色彩模式、增益模式、增强模式等调节，支持画面亮度自动调节；
11 | 具有≥4种色调风格，具有防红失真功能，提供高色彩还原图像，满足不同临床医生需求；
12 | 系统支持4倍电子放大；
13 | 支持≥2.3倍光学放大，可设置全景、中景、近景进行调节；
14 | 系统最大放大倍数≥9倍，可一键切换内切圆、中景、全屏等画面大小，实现无损自适应画幅调节；
15 | 支持内部/外部存储，存储空间≥2TB；
16 | 具备去摩尔纹功能，功能强度≥3档可调；
17 | 具有≥14种图像模式：白光、黑白荧光、绿色荧光、蓝色荧光、融合多色荧光、四分屏、画中画多种显示模式，支持快速切换；
18 | 连接3D电子镜时，在3D模式下支持镜身旋转至特定角度自动切换为2D图像，支持在-75°~+75°范围内保持3D视野实时自动回正（水平校正）功能；
19 | 防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；
20 | 视频信号输出接口至少包括HDMI*1，DVI*1，并支持各信号输出接口自定义3D/2D显示模式；
21 | 支持器械聚焦功能：可识别器械头端引导聚焦至操作区域。
22 | 设备整体使用年限≥10年。（提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或检测报告相关页等证明材料）
（二）4K荧光摄像头
1 | 焦距范围14-32mm，具有一键自动光学变焦；
2 | 具有亮度自动条件功能，可在术中根据需求自动调整亮度且摄像头无发烫/发热现象；
3 | 支持设置近景、中景、全景三档焦距的快捷循环切换；
4 | 摄像头防护等级：≥IPX7；
5 | 支持环氧乙烷消毒和低温等离子灭菌；
6 | 摄像头防电击程度为防除颤 CF 级别 I 类；
7 | 摄像头重量≤230g，精巧轻便，减少握持压力，（提供证明文件）。
（三）光源
1 | 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为 3R 级医用激光光源；
2 | 有出光防护功能，未插入光纤时光源不出光；
3 | LED灯泡，工作寿命≥40000小时；
4 | 可进行≥19级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；
5 | 设备运行最大噪声应≤55dB；
6 | 防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分。
8 | 配备导光束3条：直径≥4.8mm，长度≥250cm。
（四）气腹机
1 | 最大气腹压力≥30mmHg，压力控制范围1-30mmHg，调节精度1mmHg；
2 | 流量调节范围0.1-42L/min，调节精度 0.1L/min，连续可调；
3 | 具有气体加热功能，气体加热：37℃土4℃;
4 | 具有控制排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10 L/min；
5 | 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；
6 | 具有报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，有声音提醒；
7 | 气体过滤器对气体中0.5um及以上微粒的平均滤除率不小于99.9%，保证气腹机使用的CO2气体纯净
8 | 自动计算进气总量并数字显示；
9 | 支持过压释放功能，过压持续≥2s，自动启用本功能确保手术安全；
10 | 与摄像主机系统为同一生产厂家；
（五）4K 3D医用监视器
1 | 宽高比为16:9，分辨率≥3840*2160；
2 | 亮度≥1750 cd/㎡；
3 | 对比度≥1000000:1；
4 | 左右与上下可视角度均≥178°；
5 | 具备HDMI、DP、12G-SDI等4K信号输入接口，3G-SDI和DVI-D等全高清信号输入接口；
6 | 具备信号输出接口，包括HDMI、12G-SDI、3G-SDI等接口；
7 | 支持画中画，画边画，画外，画面镜像，画面旋转等多种显示模式；
8 | 支持HDR高动态范围显示；
9 | 具备屏幕克隆输出技术；
10 | 具备高级影像多重增强功能，可调整阴影区域的色彩、对比度和可见度来增强显示的图像，使观看更舒适。
（六）胸腹腔内窥镜
1 | 可传输白光和近红外光；
2 | 视场角：≥78°；
3 | 直径：10mm，工作长度≥307mm，防护等级;IPX7；
4 | 设计光学工作距d0≥75mm；
5 | 设计光学工作距d0处时，中心角分辨力：≥9C/(°) （需提供证明文件）；
6 | 腹腔镜拥有超大景深：3~200mm（需提供证明文件）；
7 | 在A标准照明体下的显色指数Ra≥94；
8 | 内窥镜在工作视场形状下畸变一致性差≤3%；
10 | 灭菌方式支持：高温高压灭菌及低温等离子体灭菌；
11 | 与主机为同一生产厂家；
12 | 内窥镜在白光和近红外光下可同时清晰成像，无需重新对焦；
13 | 配套消毒盒。
（七）4K三维电子胸腹腔镜
1 | 产品须为4K 3D 荧光三合一电子胸腹腔内窥镜；
2 | 视野方向≥30°，视场角≥84°；
3 | 外径≥10mm，工作长度≥330mm；
4 | 镜身重量≤400g，降低长时间持镜的疲劳感；
5 | 具有≥3个自定义按键，可进行白平衡、录像、图像调节等参数设置；
6 | 镜头有效景深30mm-200mm，免调焦设计，全部景深范围内均清晰呈现；
7 | 视场中心角分辨力≥ 9 C/°。
8 | 防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分；
9 | 灭菌方式支持：环氧乙烷灭菌及低温等离子体灭菌；
10 | 配套消毒盒。
（八）台车
1 | 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜相关配套设备；
2 | 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳；
3 | 台车可放置32寸/55英寸医用4K医用监视器；
（九）配置要求
1 | 4K3D荧光摄像主机1套
2 | 4K荧光摄像头1套
3 | 4K3D荧光电子胸腹腔镜1套
4 | 4K荧光胸腹腔镜2套
5 | 冷光源1套
6 | 导光束3套
7 | 32英寸4K3D医用监视器1套
8 | 气腹机1套
9 | 内窥镜台车1套
10 | 电子胆道镜1套
期望采购人增加的性能/功能描述/额外提供的服务或配置
1
2
3
4
5
6