报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 一、总则：

- 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 3.加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- 4.★投标人所投设备如属于医疗器械设备，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 5.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。

- 二、基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗台 | 口腔科 | 2 |

核心产品：牙科综合治疗台

用途：主要用于牙科诊断、治疗和手术操作，如补牙、拔牙、洁牙、根管治疗等。

- 三、技术参数：

- 1、工作条件：相对湿度：≤80%；水压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar；气压：0.5-0.80Mpa/5.0-8.0bar；排量：≥55L/min(水负压)，≥120L/min（气负压）。

- 2、牙科椅：座垫面离地面最低高度约400毫米，靠背后倾范围：-5—67度。

- 3、治疗机：高速涡轮手机转速≥300000 r/min；低速气马达手机转速≥14000r/min；2.3漱口水温度：40℃±5℃；2.4冷光口腔灯：4000Lux～54000Lux。

- 4、患者单元：

- ▲4.1、牙科椅具备无感升降系统，承重≥200公斤（提供第三方检测报告）。

- 智慧清洁系统：一键即可使机器升到最高，同时自动关闭口腔灯，痰盂自动冲洗，避免下水管积水产生异味和堵塞造成排水困难。一键复位功能，牙椅降到最低，靠背升到最高。

- SOS急救模式：患者出现过敏性休克或昏迷时，能快速达到-5度急救位置进行自苏醒或人工急救操作，避免因慌乱造成意外事故发生。

- 4.2、人体工程学设计靠背座垫，超薄翼形靠背，提升医生的操作空间，方便医生腿部的活动空间；靠背背板为高强度钢板，支撑更可靠。

- ▲4.3、头枕长度可在0-160mm间调节；头枕角度采用旋钮式调节，可单手调节，医生调节方便。头枕硅胶套更好保护皮垫，可拆卸消毒。

- 4.4、椅架结构采用双层12mm加厚钢板，双层底板采用爆发粉表面处理方式，不易生锈。

- 4.5、设置有紧急开关，工作状态为绿灯，内凹设计避免医生误操作，方便急停。

- ▲4.6、医患沟通功能，患者感到不适时，按下呼叫器按钮，系统自动发出语音，叫停手术。

- 5、医生单元：

- ▲5.1、人性化设计六挂架，挂架可独立上下旋转110°，预留洁牙机和电动马达位置；器械盘底座压铸一体成型，包含盐水瓶金属插孔；气控锁按钮与治疗台拉手整体设计。

- ▲5.2、任意键急停装置，机椅在运作过程中器械盘任意一个按键可让设备马上停止运作；设置有一键水气开关，上下班一键即可通断水气，方便操作和提高水气管的使用寿命。

- 5.3、动态器械保护系统：只要一踩脚踏，手机、洁牙机等器械工作时，牙椅的上升下降功能将全部被锁死，避免助手或其他人误操作时，高速运转的设备给患者造成伤害.

- 5.4、具有9个可编程序设定椅位功能，一键吐痰复位，一键急救，一键清洁椅位功能；具备多个功能触摸按键，可控制椅位升降仰俯、冷热水、冲痰、口腔灯、观片灯等功能，可任意设定冲痰时间及漱口水水量
5.5、内置≥4寸LED观片灯：更靠近医生和患者，方便观察和沟通，不易被碰坏，直流供电发光均匀寿命更长。

- 5.6、欧式冷光源LED灯，手柄可拆卸消毒，左右手操作，最高照度≥87500Lux，可白光和黄光切换，强弱光无级调节适应不同的治疗需求，采用的灯珠需要高流明、低光衰、高显指，光源接近自然光，保护医生长时间用眼。

- ▲5.7、配置多功能组合脚踏，可控制牙椅进行椅位升降俯仰调节、口腔灯开关、吹屑气开关、漱口水功能控制；配备不锈钢脚踏软管，可载重≥80公斤。

- ▲5.8、双管路恒温系统，器械盘和副控上的器械有单独的加热器控制水温；管路消毒冲洗功能，一键同时对多条手机管进行消毒冲洗，提高工作效率。

- 5.9、主控配置亚克力全覆盖式器械盘面罩，方便更换。

- 6、水箱单元：

- 6.1、可旋转60°机箱设计：方便四手操作和维修。机箱连接杆居中设计，使用过程更平稳。

- 6.2、水气管全部采用品牌医用管，防腐蚀，耐水解水管。

- 6.3、强吸系统带消音装置：降低噪音，同时强、弱吸系统的过滤装置可快速拆装，方便清洁、消毒。

- ▲6.4、可180度旋转的可拆卸陶瓷痰盂盘。

- 6.5、机箱程控器具有开机自检功能，数码管可准确显示≥6种牙椅故障信息描述。

- ▲6.6、机箱上方注水功能，从机箱顶部加入纯净水或者消毒液时无需弯腰拆瓶，减轻工作强度。

- 6.7、配有多功能托盘，供放置物品用。

- 6.8、配置消毒盘，有消毒挂架，并具有多个三用枪插孔和手机管插孔，可一键冲洗手机管。

- 7、助手单元：

- 7.1、配置≥10功能触摸按键的助手控制面板，可控制椅位升降仰俯、漱口水、加热、冲痰，记忆位1、记忆位2、记忆位3等。

- 7.2、标配品牌三用枪、可高温高压消毒强弱吸硅胶手柄和强转弱吸头；预留光固化、进口强弱吸手柄位置

- 7.3、助手位活动臂≥3个关节助手杆，三个关节都可进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作。

- ★8、设备使用年限≥5年。

- 四、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医生单元 |  |  |  |
| 2 | 金属下挂式器械盘 | 1 | 个 |
| 3 | 亚克力全覆盖保护罩 | 2 | 个 |
| 4 | 钛合金四孔手机管 | 3 | 个 |
| 5 | 全管道温水功能系统 | 1 | 个 |
| 6 | 三用喷枪（冷/热） | 1 | 把 |
| 7 | 内置式直流观片灯 | 1 | 个 |
| 8 | 水气开关装置 | 1 | 个 |
| 9 | 六向调节医生工作座椅 | 1 | 张 |
| 10 | 一键复位功能 | 1 | 个 |
| 11 | 吐痰复位（漱口记忆位） | 1 | 个 |
| 12 | 急救椅位 | 1 | 个 |
| 13 | 术后清洁椅位 | 1 | 个 |
| 14 | 感应式LED口腔灯 | 1 | 个 |
| 15 | 全铝倒吊灯臂 | 1 | 个 |
| 16 | 多功能脚踏 | 1 | 个 |
| 水箱单元 |  |  |  |
|  | 故障自检系统 | 1 | 个 |
|  | 上方注水系统 | 1 | 个 |
|  | 托盘 | 1 | 个 |
|  | 180°旋转陶瓷痰盂 | 1 | 个 |
|  | 可设置的冲盂和漱口给水控制系统 | 1 | 个 |
|  | 大容量自动恒温加热系统 | 1 | 个 |
|  | 强吸系统 | 1 | 个 |
|  | 弱吸系统 | 1 | 个 |
|  | 吸唾过滤装置 | 1 | 个 |
| 助手单元 |  |  |  |
|  | 助手盘 | 1 | 个 |
|  | 三用喷枪（冷热水） | 1 | 把 |
|  | 可拆卸消毒弱吸接头 | 1 | 个 |
|  | 可拆卸消毒强吸接头 | 1 | 个 |
| 患者单元 |  |  |  |
|  | 医患沟通功能 | 1 | 个 |
|  | 缓启缓停系统 | 1 | 个 |
|  | 安全急停控制装置 | 1 | 个 |
|  | 机椅互锁系统 | 1 | 个 |
|  | 联动补偿椅位 | 1 | 个 |
|  | 头枕 | 1 | 个 |
|  | 头枕硅胶套 | 1 | 个 |
| 其他 |  |  |  |
|  | 光固化灯 | 1 | 套 |
|  | 高速手机 | 5 | 个 |
|  | 低速手机 | 2 | 个 |
|  | 内置洁牙机及工作尖 | 1 | 套 |

- 五、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 2 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30 日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。

- 六、其他商务要求

- 3.涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

4.投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。