## Sheet1
序号 | 初步调研需求 | 响应单位实际情况（如实填写）
1 | 机架模式：悬吊or落地
2 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO： | ≥？°/秒
3 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU： | ≥？°/秒
4 | 头倾位 CRA： | ≥？°
5 | 足倾位 CAU： | ≥？°
6 | 右前斜倾位 RAO： | ≥？°
7 | 左前斜倾位 LAO： | ≥？°
8 | 等中心到焦点距离 | ≥？cm
9 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围： | ≥？ cm
10 | C型臂弧深（不包括L臂补偿）： | ≥？cm
11 | 导管床：满足全身检查、治疗的要求、床面要求为碳纤维材料
12 | 导管床纵向运动范围： | ≥？cm
13 | 导管床横向运动： | ≥？cm
14 | 床面升降范围： | ≥？cm
15 | 床面最低高度： | ≥？cm
16 | 床长度： | ≥？cm
17 | 床宽度： | ≥？cm
18 | 床面旋转角度： | ≥？°
19 | 导管床任意位置承重： | ≥？KG + ？N额外CPR承重
20 | 检查室内控制系统
21 | 提供床旁液晶触摸屏控制系统
22 | 触摸屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作
23 | 触摸控制屏可进行图像采集条件控制
24 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行
25 | 术中可执行像素位移和测量分析功能
26 | 可同时浏览两个序列，可同时处理不同病人的信息
27 | 射线剂量防护技术：
28 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线
29 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式
30 | 具有管球内置栅控技术
31 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置
32 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
33 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏
34 | 高压发生器
35 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW
36 | 最大管电流：≥1000mA
37 | 逆变频率：≥100kHZ
38 | 最小管电压：≤40KV
39 | 最大管电压：≥125KV
40 | 最短曝光时间：≤1ms
41 | 自动SID跟踪
42 | 全自动曝光控制，无需测试曝光
43 | X线球管
44 | 球管阳极热容量（非等效值）： | ≥？MHU
45 | 球管管套热容量： | ≥？0MHU
46 | 球管阳极散热率： | ≥ KHU/S（统一换算为该单位）
47 | 球管阳极靶靶角： | ≤？°
48 | 液态金属轴承球管
49 | 10分钟透视功率： | ≥？W
50 | 球管阳极转速： | ≤？转/分钟
51 | 球管最小焦点： | ≤？mm
52 | 球管最大焦点： | ≤？mm
53 | 球管最小焦点功率： | ≥？kW
54 | 球管最大焦点功率： | ≥？kW
55 | 球管阳极靶边直径： | ≥？mm
56 | 金属陶瓷外壳
57 | 探测器类型：
58 | 最大有效成像视野(对角线) | ≥？cm2
59 | 具备多少种物理成像视野，以适应不同部位介入需要
60 | 最大图像矩阵灰阶输出 | ≥？x ？ x ？ bits
61 | 探测器分辨率： | ≥？LP／mm
62 | 像素尺寸： | ≤？μm
63 | 0Lp/mm 时DQE： | ≥？%
64 | 0.5Lp/mm 时DQE： | ≥？%
65 | 探测器可 | ≥？度旋转
66 | 探测器无需水冷装置
67 | 探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制
68 | 图像显示器
69 | 控制室：≥24英寸高亮医用高分辨率LCD显示器，≥2台，显示矩阵：≥1920 x 1080
70 | 最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m²
71 | 操作室：≥27英寸高亮医用高分辨率LCD显示器，≥4台，显示矩阵：≥1920 x 1080
72 | 最大视角：≥178°，亮度：≥650Cd/m²
73 | ≥4架位宽屏显示器吊架
74 | 显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积
75 | 图像系统
76 | 外周采集、处理、存储提供2K影像链配置
77 | 外周采集模式，最大采集帧率 | ≥？帧/秒
78 | 心脏采集模式，最大采集帧率 | ≥？帧/秒
79 | 实时减影
80 | 脉冲透视
81 | 床旁可直接选择透视剂量： | ≥？档
82 | 可存储单幅及序列透视图象，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上
83 | 最大脉冲透视速度： | ≥？幅/秒
84 | 最小脉冲透视速度： | ≤？幅/秒
85 | 具有透视末帧图像保持功能
86 | 硬盘图像存储量1024 矩阵： | ≥？幅
87 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记
88 | 血管序列实时DSA功能和DA功能
89 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。
90 | 路径图造影剂自动峰值保持功能
91 | 支持术中事件记录并存储
92 | 任何先前获取图像都能作参考图像
93 | 在双透视模式下，实时透视图像可以数字化放大，为复杂的介入手术提供更大的兴趣区域视图
94 | 测量分析（主机系统）
95 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定
96 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量
97 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量
98 | 旋转采集
99 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度： 有效覆盖范围： | ≥？度/秒 ≥？度
100 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度： 有效覆盖范围： | ≥？度/秒 ≥？度
101 | 1024采集，最快采集速度： | ≥？幅/秒
102 | 可实时减影
103 | 网络与接口
104 | 具有DICOM接口
105 | 激光相机接口
106 | 高压注射器接口
107 | 附件
108 | 具备整个系统的升级能力
109 | 具有双向对讲系统
110 | 具有图像处理操作面板
111 | 具有红外遥控器≥2个
112 | 红外遥控器具有激光灯指示功能
113 | 具有悬吊式射线防护屏
114 | 具有床旁射线防护帘
115 | 具有悬吊式手术灯
116 | 具有中文操作手册
117 | 路径图功能
118 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整
119 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式
120 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式
121 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要
122 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响
123 | 蒙片功能
124 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量
125 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量
126 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像
127 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥5幅
128 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点
129 | 射线剂量防护技术：
130 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线
131 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式
132 | 具有管球内置栅控技术
133 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置
134 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
135 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏
136 | 高级三维图像处理工作站
137 | 有独立的原厂三维重建工作站硬件和软件
138 | 机架旋转速度：≥50度/秒，覆盖范围：≥200度
139 | 机架可在头位及侧位进行三维采集
140 | 血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒
141 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能
142 | 具有局部放大重建
143 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能
144 | 具有钙化斑块重建
145 | 具有距离测量、体积测量功能
146 | 具有三维自动血管分析
147 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能
148 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程
149 | 具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能
150 | 具有分割引导工具，无需CTA或MRI工作站的后处理，可在DSA三维后处理工作站进行CTA或MRI的DICOM图像的一键血管提取、分割，并进行3D血管标记
151 | 类CT软组织成像
152 | 功能模块是原厂的，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建
153 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶
154 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数
155 | 单次旋转采集图像： 有效覆盖范围： | ≥？幅 ≥？度
156 | 最快采集速率： | ≥？帧/秒
157 | 最快采集时间： | ≤？秒
158 | 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预
159 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示
160 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建
161 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与
162 | 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响
163 | 具备专用的BMI噪声抑制程序
164 | 具有颅内支架精晰显影功能
165 | 具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块，能够满足穿刺引流、活检、消融、锥体成形等临床应用
166 | 实时冠脉支架精细显影功能
167 | 采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像
168 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点
169 | 下肢血管造影剂跟踪造影
170 | 床进为非步进连续运动方式（排除因步进运动而产生的血流与拍片速度不一致、缺乏实时信息的问题）
171 | 速率无级可变，可手动或电动控制下肢跟踪采集速度
172 | 下肢跟踪血管造影图像矩阵可达2048×2048，以得到高清晰度下肢血管图像
173 | 高压注射器 | 品牌型号
174 | 负责环评、环评验收、预评以及控评工作
175 | 软件包（名称仅为参考） | 实际对应功能描述
176 | 三维血管重建软件包
177 | 计算机辅助动脉瘤分析软件包
178 | 虚拟支架系统
179 | 导管头模拟塑形
180 | 虚拟内窥镜功能
181 | 多平面重建
182 | 旋转血管造影采集
183 | 类CT 软组织成像功能
184 | 开放式类CT扫描
185 | 自动双期扫描
186 | 双期并行视图
187 | 颅内支架精晰显影
188 | 双容积融合
189 | 去金属伪影功能
190 | 血管分析功能
191 | 实时支架精晰显示
192 | 冠脉定量分析软件
193 | 血管基本测量
194 | 左心室分析软件
195 | 实时三维路图功能
196 | 智能蒙片
197 | 减影下肢追踪血管造影
198 | 下肢血管重建
199 | 实时介入穿刺导航
200 | 血管导航
201 | 期望采购人增加的描述