## Sheet1
要求 | 实际响应情况
1.总体要求：对我院1.5T SIGNA EXPLORER磁共振成像系统进行升级；通过对该设备的软硬件进行升级，达到扫描速度提速的总体目标；要求普通平扫速度提升≥50%（如头部、四肢、颈胸椎等部位），增强扫描速度提升≥50%，血管类扫描成像速度≥30%
2. 提供高性能图像处理重建系统，数据整合运算速度≥37000幅/秒(FFT 256×256)；
3. 提供深度学习系统服务，包括但不限于：
3.1处理器主频≥2.2GHz
3.2处理器内存≥128GB
3.4提供利用卷积神经网络的深度学习算法
3.5提供深度学习 2D成像
3.6提供深度学习2D FSE序列成像
3.8提供深度学习2D FSE Flex序列成像
3.9提供深度学习2D IR序列成像
3.10提供深度学习2D STIR序列成像
3.11提供深度学习2D Flair序列成像
3.12提供深度学习2D GRE序列成像
3.14提供深度学习2D MDE序列成像
3.15提供深度学习FOCUS序列成像
3.16提供深度学习DWI序列成像（DL图像不影响ADC值测量）
3.17提供深度学习2D Mapping序列成像（DL图像不影响对应定量值测量）
3.18提供深度学习DW Prep序列成像
3.19提供深度学习 3D成像
3.20提供深度学习 3D MRCP成像
3.21提供深度学习Vibrant成像
3.22提供深度学习 3D Dual-Echo成像
3.23提供深度学习 3D LAVA成像
3.24提供深度学习 3D BRAVO成像
3.25提供深度学习 3D MPRAGE成像
3.26提供深度学习 3D MERGE成像
3.27提供深度学习3D IR FSPGR-MDE成像
3.28提供深度学习3D Heart成像
3.29提供深度学习3D IFIR成像
3.30提供深度学习PROPELLER成像（包括T1/T2/PD）
3.31提供深度学习CUBE成像（包括T1/T2/STIR/DIR）
3.32提供深度学习EPI成像（无处理图像数量限制）
3.33在标准扫描协议下，与本设备未启用深度学习加速功能的基线状态进行对比。明确记录各部位（如头颅、腰椎等）扫描时间，在保证图像质量的前提下平均扫描速度须提升不少于30%（至少颅脑、关节和脊柱部位的扫描速度须提升不少于30%）。（提供深度学习系统扫描成像速度前后对比的系统截图并加盖投标人公章）
4. 提供高级临床功能，包括但不限于：
4.1提供高级临床功能HyperSense，要求适配目前磁共振系统
4.2提供高级临床功能Mavric SL
4.2提供高级临床功能Cardiomap
4.4提供高级临床功能FOCUS
4.5提供高级临床功能DISCO
4.6提供高级临床功能CUBE