中山市小榄人民医院消毒供应中心不锈钢器械篮筐采购项目调研报价表

| 序号 | 采购物品 | 规格规格 | 技术参数要求 | 单位 | 预估 数量 | 响应 品牌 （如有） | 参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离，如有偏离请说明) | 单价（元） | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大号标准器械篮筐 | 450 mm×340 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小6.5mm*6.5mm，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 中号标准器械篮筐 | 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌 |  | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 3 | 小号标准器械篮筐 | 250 mm×170 mm×70 mm，带不锈钢牌 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 大号精密双边器械篮筐 | 450 mm×340 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小1.5mm*1.5mm，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 中号精密双边器械篮筐 | 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 小号带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 | 270 mm×210 mm×25 mm（内高），带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小1.5mm*1.5mm，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，盖子长边一侧固定，盖子左上角焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.带上、下2块硅胶垫，硅胶垫能够承受180℃的高温高压，配合篮筐使用保护器械。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 小号编织细密网带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 | 270 mm×210 mm×40 mm（内高），带不锈钢牌 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，编织细密网，网孔大小110目*24目，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，盖子长边一侧固定，盖子左上角焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.带上、下2块硅胶垫，硅胶垫能够承受180℃的高温高压，配合篮筐使用保护器械。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 双层带盖、带卡位硬式内窥镜器械篮筐 | 550 mm×250 mm×100 mm，带不锈钢牌 | 1.适用于各种内窥镜器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，双层结构，每层层高50mm，层架可拆分，网孔大小6mm*6mm，加固底，盖子长边一侧固定、另一侧带锁，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.配硅胶材质器械固定卡扣支架，卡扣支架数量及安装间隔等满足客户需求，硅胶卡扣支架能够承受180℃的高温高压。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 单层加长硬式内窥镜器械篮筐 | 700 mm×250 mm×50mm，带不锈钢牌（预估尺寸，按实际要求定制） | 1.适用于各种加长内窥镜器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃ 7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小6mm*6mm，加固底，盖子长边一侧固定、另一侧带锁，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.配硅胶材质器械固定卡扣支架，卡扣支架数量及安装间隔等满足客户需求，硅胶卡扣支架能够承受180℃的高温高压。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用。

2、响应供应商请提供相关资质文件、产品彩页以及技术参数等资料。

报价公司（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：