## Sheet1
序号 | 服务要求 | 响应情况
1 | 维保设备型号：3.0T MAGNETOM Vida。
2 | 维保期限：自本项目合同签订之日起三年
3 | 整机保修，包含人工服务费、保养服务、磁体、梯度放大器、射频系统、制冷系统(含液氦，含第三方水冷机)、线圈、工作站、高压注射器。
4 | 零备件供应：投标人在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，所有更换的零部件必须为全新原厂认证未拆封并测试合格件，有追踪号码；如所需的零备件为进口货物，供应的零备件必须能提供相应的合法进口报关证明。
5 | 投标人承诺在本项目维保期限内能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙使用权，保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并能按时提交加盖投标人公章的年度维修报告书。
6 | 投标人具备MRI专业维修工具、仪器：投标人具备MR专用励磁、匀场工具和MR梯度涡流校正工具至少一套, MR射频调试工具≥1套。（提供工具清单及图片并标注在投标文件中）
7 | 投标人具备原厂磁体更换的能力，需提供磁体进口报关单等实质证明文件。
8 | 具备失超恢复能力，提供过往维修记录如工单等证明文件。
9 | 具备重要备件的供应能力，提供3.0T MAGNETOM Vida梯度线圈报关单或原厂线圈更换的证明记录。
10 | 7×24小时故障响应，24小时内到达故障现场。
11 | 每次故障时间不大于2天，一年故障时间不大于14天。
12 | 全新原厂备件48小时内到达现场。
13 | 每年度提供1次共3人次该设备最新的临床应用培训。
14 | 维保期内不限次数更换发生故障的配件，所有费用（含新配件、旧配件的运输等费用）包含在投标报价中。
15 | 维保期内必须确保液氦无限量供应，保修到期液氦需加到80%。提供与液氦供应商签有稳定供应的合同。
16 | 定期保养：每年提供MRI设备保养≥4次，使之保持原厂质量标准或国家质量技术监督部门之标准，并能提供合格的保养报告。包含但不限于如下项目：①机器清洁；②性能测试及校准：梯度性能诊断、相干噪声测试、头部体部线圈信噪比测试及校准；③必要的机械或电气环境检查；④设备的安全检查和运行状态检查；⑤影像质量检查；⑥提供计划性的定期维护报告，且经原厂审核合格；⑦磁体状态检查：MRI设备每次保养进行小匀场，并达到原厂要求保养标准，不合格时，进行大匀场。⑧白噪声测试及校准；⑨水冷系统清洁、更换冷却液。
17 | 现场维护保养：中标人的工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为机器潜在的问题预测提示，以减少机器非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务。中标人在接到医院计划外维护保养或报修申请电话后，中标人评估必要性后派遣工程师前往维护保养或检修设备。工程师最多不超过 24小时到达现场。
18 | 开机保证时间：开机保证率承诺为95%,计算公式如下：开机保证率=365天×95%,达不到开机保证率的情况下停机1天，维保时间顺延7天。
19 | 服务报告：
20 | 每次保养、维修后，中标人指定的工程师应以邮件或现场汇报的形式为采购人提供服务报告，并提供纸质书面维保报告(加盖公章)。
21 | 年度维保报告书：按医院“三甲”要求，每维保年度结束后一个月内提交该设备的“年度维保报告书”(一式两份、加盖公章),内容包括：年度内维修记录，保养记录，维修保养发现问题的分析、工作方法改进和安排，下一年度的维保工作计划 (按持续质量改进(PDCA)制定)等。
22 | 提供远程数字化服务
23 | 提供完善的远程数字化服务以提高设备使用效率；
24 | 每年提供3次远程预防性保养，并且提供接入设备相关网络的租赁；
25 | 为提供设备提供24小时远程检测；更新全球智能设备诊断系统；提高监测灵敏度并扩大智能知识库；提供人工不定期远程监测服务；
26 | 在远程监测的基础上，为设备提供预知型故障报警，并进行故障远程服务
27 | 扫描速度提升服务
28 | 总体提速要求：对我院3.0T MAGNETOM Vida磁共振成像系统进行升级；通过对该设备的软硬件进行升级，在不降低图像质量的前提下，达到扫描速度提升的目标；要求普通平扫速度提升≥50%（如头部、四肢、颈胸椎等部位），增强扫描速度提升≥50%，血管类扫描成像速度≥30%
29 | 深度学习重建技术具备信号域神经网络重建
30 | 深度学习重建技术具备数据域神经网络重建
31 | 深度学习重建技术具备图像域神经网络重建
32 | 深度学习神经重建网络，可以通过噪声检测和消除过程针对个体扫描进行优化，实现特定采集过程中空间变化的噪声问题，提高信噪比
33 | 深度学习神经重建网络，可以通过增加图像的锐度和减少吉布斯环（Gibbs ringing）伪影来提高图像质量
34 | 深度学习神经重建网络，可以从回顾性欠采样数据中重建高信噪比图像，可以无缝应用于具有不同对比度权重和方向的数据
35 | 三年内，该平台如有最新版本，应该免费更新（含软硬件）