中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）.

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

第二部分：设备配套耗材

▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函；

- 附件：检测项目清单

- 需按照检测项目所需要使用的耗材进行填写，如一个检测项目需要多个试剂（含定标液、清洗液、质控品等），在同一个检测项目名称下增加行数，但“单人份耗材成本”只按照检测项目名称一对一对应。

| 序号 | 检测项目名称 | 单人份耗材成本：（包含开展项目所需的试剂、耗材、耗品、定标液、清洗液、质控品等全部成本支出） 元/人份 | 医疗服务价格（元） | 国家医保医用耗材编码（27位） | 产品名称 | 型号/规格 | 1单位能做几人份 | 生产企业 | 医疗器械注册证 | 单位 | 线上限价（元） | 投标报价（元）按最小供货规格进行报价 | 是否专机专用耗材 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎盘生长因子（PLGF）检测250800001F |  |  |  | 试剂1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试剂2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可溶性血管内皮生长因子受体（sFlt）检测250800002F |  |  |  | 试剂1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试剂2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分：维修零配件报价（如有）

- 1、维修报价表：

| 序号 | 主要及消耗性配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌）

- 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。

- 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。

3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比:

| 参数内容 | 拟报名品牌型号产品 | 其他品牌1 | 其他品牌2 | 其他品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填拟报名产品品牌型号 | 填品牌1品牌型号 | 填品牌2品牌型号 | 填品牌3品牌型号 |
| 填参数内容1 | 填拟报名产品情况 | 填品牌1情况 | 填品牌2情况 | 填品牌3情况 |

4、市场占有及销售记录：

（1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。

（2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先）

| 序号 | 医院名称 | 购买时间 | 成交单价（元） | 保修年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲医院（填医院名称） |  |  |  |
| 2 | 乙医院（填医院名称） |  |  |  |
| 3 | 丙医院（填医院名称） |  |  |  |

5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

- 投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、二次本地服务、售后服务、系统对接费、端口对接费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- ★投标人所投设备如属于医疗器械设备（含医用耗材），投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供设备或耗材的有效医疗器械注册证或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备（含医用耗材）必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验科 | 1套 |

核心产品：全自动化学发光免疫分析仪

用途：用于孕妇子痫前期的风险评估，试剂检测项目符合临床的需求能够包含胎盘生长因子（PLGF）、sFlt-1。

设备符合中山市物价收费名目：

| 使用科室 | 中山市物价编码 | 收费项目名称 | 收费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 250800001F | 胎盘生长因子（PLGF）检测 | 市场调节价 |
| 检验科 | 250800002F | 可溶性血管内皮生长因子受体（sFlt）检测 | 市场调节价 |

- 技术参数：

| 参数性质 | 序号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 系统采用磁微粒化学发光法。 |
|  | 2 | 检测速度:≥60 测试／小时。 |
|  | 3 | 首个样本结果报告时间:≤15 分钟。 |
| ▲ | 4 | 检测项目：试剂检测项目符合临床的需求能够包含胎盘生长因子（PLGF）、可溶性血管内皮生长因子受体（sFlt）。 |
|  | 5 | 检测项目可扩展产前筛查AFP（甲胎蛋白）、Free βHCG（游离绒毛膜促性腺激素β亚基）、uE3（游离雌三醇）、PAPP-A（妊娠相关血浆蛋白A）等检测项目。 |
|  | 6 | 加样模式:采用一次性 TIP 头加样，具有液面探测，有效杜绝交叉污染。 |
|  | 7 | 样本管理:支持原始管上机，自动条码扫描。 |
|  | 8 | 急诊模式:支持样本随时插入，急诊优先。 |
|  | 9 | 试剂盒需自带质控品、校准品以及其他一次性使用试剂及耗材。 |
|  | 10 | 试剂类型:单人份独立包装试剂。 |
| ▲ | 11 | 提供子痫前期风险评估软件，支持子痫前期风险评估并出具报告: 取得国家药监局注册证； 基于英国胎儿基金会大规模数据研发； 支持定制化和本地化中位数方程和各种参数； 可提供数据统计服务； 支持孕早期子痫前期风险评估:联合母体因素、血压、超声及血清学标志物胎盘生长因子（PlGF）等多个指标，进行子痫前期风险评估； 支持孕中晚期子痫前期风险评估:血清学检测标志物 PlGF 和可溶性 fms样酪氨酸激酶 1（sFlt-1）比值法进行子痫前期风险评估； 操作便利、无需联网，确保数据安全； 具有数据质量监测功能； 具有报告个性化设置功能。 |
| ▲ | 12 | 能对双胎进行风险评估，支持绒毛膜性双胎，单独计算分析评估，同时能进行双胎孕早期绒毛膜性选择； 能对体外受精的IVF试管婴儿进行风险评估。 可提供数据统计服务。 |
|  | 13 | 子痫前期风险评估项目胎盘生长因子（PLGF）、可溶性血管内皮生长因子受体（sFlt）通过国家卫生健康委临床检验中心 (NCCL)室间质评：各指标均独立分组。（提供证明材料） |
|  | 14 | 设备使用年限≥5年。 |
| ★ | 15 | 需要连接LIS系统，中标供应商应负责完成设备与医院信息系统的全部接口开发、调试及验收工作。包含但不限于： 接口开发费用、系统联调测试费用、 临床数据迁移（如需）、首次对接失败的二次开发费用，上述费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。 |
|  | 16 | 胎盘生长因子（PLGF）检测耗材成本≤101元/例；可溶性血管内皮生长因子受体（sFlt）检测成本≤101元/例。 |

- 17.每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容）

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | / |  |  |
| 2 | 工作站（含电脑） | 与仪器配套连接使用 | 1 | 套 |
| 3 | 子痫前期风险评估软件 | 取得国家药监局注册证 | 1 | 套 |
| 4 | 数据储存工作站（品牌电脑） | i7处理器/32G内存/512GB SSD+2TB HDD硬盘 | 1 | 套 |
| 5 | 激光打印设备 | / | 1 | 台 |
| 6 | 中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）； | / | 1 | 份 |
| 7 | 配齐与主机相匹配的附件设备，如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等 | / | 1 | 套 |

- 主要商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。

六、其他商务要求

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 投标人应分别列明该项目所有设备的总报价和分项报价。

- 涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

- 投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

- 设备配套耗材及试剂报价要求

- ★响应供应商必须按照每个检测项目，分别列明所包含的主要试剂耗材及配套耗材（如质控品、校准品、清洗液、定标液等）的清单；

- ★按照每个检测项目对主要试剂耗材进行报价（含每人份单价和按供货规格整体报价）；

- ★配套耗材不再单独报价，成本由供应商自行列入主要试剂耗材每人份成本中。

- 所投设备的可收费配套耗材须有正规国家医保耗材码。