## Sheet1
序号 | 参数要求
总则 | 本次采购设备主要用于医学实验室生物样本检测与分析，涵盖蛋白/核酸定性定量分析、细胞破碎、样本前处理、溶液制备与酸碱度检测等实验环节，为疾病机制研究、药物研发、临床样本检测提供关键技术支撑，提升实验室科研与临床服务能力。
1 | （一）化学发光成像系统
2 | 成像核心组件
3 | 双系统整合：兼具化学发光成像与凝胶成像功能，支持WB印迹膜检测、蛋白胶成像、核酸胶成像/切胶实验，无需更换设备即可完成多类型检测。
4 | 检测灵敏度：化学发光检测灵敏度≤1fmol HRP标记蛋白，可捕捉微弱信号；凝胶成像分辨率≥2000万像素，核酸胶条带分辨率≤1mm，清晰区分不同分子量条带。
5 | 成像模式：支持彩色与黑白两种成像模式切换，彩色模式用于样本定位与可视化观察，黑白模式用于高精度定量分析。
6 | 曝光控制：自动曝光范围1ms - 60min，手动曝光可精准调节参数；具备自动背景扣除与信号增强功能，提升图像信噪比。
7 | 科研级CCD相机：分辨率≥2838×2224（600万以上真实像素），图像分辨率≥2000万像素，确保高清晰度成像。
8 | 量子效率≥77%@450nm，提升弱信号捕捉能力；动态范围≥4.8OD（16-bit 65536灰阶），满足宽范围信号检测。
9 | CCD冷却温度≤-55℃，有效降低暗电流，减少图像噪声。
10 | 定焦镜头f值≤0.70，搭配标记样品位置设计，实现快速精准对焦；图像数据采用USB3.0以上接口传输，保障高速数据传输。
11 | 暗箱系统
12 | 采用不锈钢紧凑型暗箱，表面经环氧涂层处理，具备良好的化学腐蚀抗性。
13 | 配备≥7位全自动滤光片轮，≥5层样品位置，支持多种实验场景切换；可选抽拉式超亮紫外透照台，含一体式紫外防护板，便于切胶回收操作。
14 | 侧壁反射白光灯及透射白光（可选），满足考马斯亮蓝或银染蛋白胶、胶片或膜的照明需求。
15 | 暗箱适配最大20×25cm凝胶，配备可调节样品台与紫外透射台，支持多种样品类型，包括印迹膜、蛋白胶、核酸胶、培养皿等。
16 | 图像软件功能
17 | 标配图像采集及分析软件，具备一键获取成像技术，支持自动、手动、连拍三种曝光模式，连拍数量≥99张，且连拍模式包含递增、积累、重复和任意编程等多种模式。
18 | 可设定并保存个人拍照参数，支持自动生成彩色Marker图像，自动合并信号图像（非添加伪彩）；具备3D扫描功能，直接获取3D图像，便于分析背景与信号强度分布。
19 | 内置分子量测定、迁移率分析、定量分析功能，可自动计算条带面积、灰度值及相对信号强度等数据；包含40种以上实验室常用方法，提供常用染料激发和发射波长信息，自动调整设备最佳设置。
20 | （二）超声破碎仪
21 | 功率与容量：功率10 - 900W连续可调，破碎容量0.1 - 600ML（需选配相应变幅杆），满足不同样本量实验需求。
22 | 控制与显示：采用真彩电容触摸屏显示，操作界面直观便捷；单次超声时间0.1 - 99.9S，单次间隙时间0.1 - 99.9S，总时间（超声+间隙）可设置为1 - 99H59M59S，灵活适配各类实验流程。
23 | 频率与温控：频率范围20 - 25KHz，温控范围0 - 99.9℃，可选配低温恒温槽，实现精准温控；具备温度、时间、过载三重报警功能，保障实验安全。
24 | 数据与功能扩展：支持储存20组实验数据，可选配电脑通讯、数据打印、隔音箱照明或灭菌功能；配备声音报警和提示功能，实时反馈设备运行状态。
25 | （三）垂直电泳及转膜系统
26 | 电泳仪电源
27 | 输出类型支持恒压、恒流、恒功率，输出范围：电压0 - 1000V，电流0 - 500mA，功率0 - 500W；具备自动衔接浓缩胶与分离胶功能，选定恒定值后，其余两项指标自动生成。
28 | 采用透明仪器外壳，便于观察内部运行状态；电泳结束后自动进入微电流模式，具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。
29 | 配备液晶屏，实时显示电压、电流、功率、定时时间；支持四组并联，可同时连接多个电泳槽；具备存储记忆功能，可保存常用实验参数。
30 | 迷你垂直电泳槽
31 | 可同时进行4块SDS - PAGE凝胶电泳实验，胶面积8.3×7.3 cm；短玻璃板尺寸10.1×7.3 cm，长玻璃板尺寸10.1×8.2 cm。
32 | 封边垫条永久性固定在长玻板上，制胶架采用锁扣结构，防止玻璃板滑落与漏液；凸轮制胶框确保玻璃板精确对齐，边卡设计紧密，进一步避免漏胶。
33 | 电泳梳采用特殊塑料材质，带边齿和内置脊，避免凝胶聚合反应受抑制；标有厚度和孔数的玻璃板与梳子，便于快速识别；配置高纯度铂金电极丝，保障优良导电性能。
34 | 支持同时运行1 - 4块凝胶，凝胶尺寸可选10×10cm或10×15cm，适配不同样本通量；核酸凝胶电泳槽支持琼脂糖凝胶与聚丙烯酰胺凝胶电泳，可分离50bp - 10kb的核酸片段。
35 | 快速湿转仪
36 | 适用于聚丙烯酰胺凝胶的蛋白快速转膜，单通道至少可同时完成2张膜转印，25分钟内可完成4块小型胶或2块中型胶的转印。
37 | 采用触控屏设计，支持一键启动，自动化完成转膜程序，无需人工值守；仪器程序可自定义，根据实验需求调整参数；内部配置独立电源，无需外接电源稳定装置。
38 | 具备两个独立转膜槽设计，通道间可运行独立转膜程序；配备液晶显示、报警功能及LED灯，实时反馈转膜进度与状态。
39 | （四）带温控磁力搅拌器
40 | 搅拌与温控能力：最大搅拌量≥20L，转速范围60 - 1500rpm，采用旋钮控速，适配搅拌子长度20 - 80mm；控温范围覆盖室温～310℃，温度设定精度≤±1℃，具备快速加热与精确温控模式，有效避免温冲。
41 | 材质与设计：工作盘采用铝合金材质，尺寸≥135mm，传热均匀高效；设备外壳由防火压铸铝制成，覆有高质量耐磨涂层，具备≥IP42防护等级，适应实验室复杂环境。
42 | 功能与安全：采用磁耦合技术，提供强劲磁力；具备按钮/旋转二合一操作界面，用于设定温度、速度及控制设备启停；配备独立温度传感器，监控安全温度，具备盘面余热提示功能。
43 | 扩展与质保：具备RS232及USB接口，可连接计算机软件实现远程控制；整机质保≥2年。
44 | （五）PH计
45 | 测量性能：测量范围pH 0.00 - 14.00，mV -1999 - +1999mV；pH测量精度≤±0.01pH，mV测量精度≤±1mV，确保高精度检测。
46 | 校准与补偿：支持1 - 5点校准，内置多种标准缓冲液组（如NIST、DIN、中国药典等）；具备自动温度补偿功能，补偿范围0 - 100℃，适应不同温度环境下的测量需求。
47 | 功能与显示：配备高清液晶显示屏，同时显示pH值、mV值、温度值、校准状态等信息；具备数据存储功能，可存储≥1000组测量数据，支持USB接口数据导出。
48 | 上述设备均无专机专用耗材
49 | 配置要求
化学发光成像系统 | 多功能化学发光成像系统主机1台，包含高分辨率CCD相机、大光圈镜头、全封闭暗箱、紫外透射台、白光透射台、成像分析软件。
配套提供核酸胶切胶防护板、凝胶托盘、滤光片组（适配核酸/蛋白成像）、操作手册、校准证书；可选配自动切胶装置、多通道样品台。
超声破碎仪 | 主机1台，随机配备Φ6(mm)变幅杆1根，可选配Φ2、3、6、8、10、12、15(mm)等多种规格变幅杆。
配套提供操作软件、数据连接线、隔音罩、设备说明书及保修卡等。
垂直电泳及转膜系统 | 垂直电泳及转膜系统主机1套，包含垂直电泳槽4台、核酸凝胶电泳槽1台、转膜槽4台、电源供应器、循环冷却装置。垂直电泳槽配套提供玻璃板一套、灌胶系统一套、上样引导装置一套、电泳梳一包；转膜仪配套提供转膜缓冲液槽、电极板、滤纸、转膜夹等耗材。
带温控磁力搅拌器 | 主机1台，配套提供温度传感器及支架1套、搅拌子若干（含不同长度规格）、配备设备操作手册、保修卡，以及必要的安装调试工具。
PH计 | PH计主机1台，配套提供复合pH电极1支、标准缓冲液套装（至少包含pH4.00、pH7.00、pH10.00三种）、电极支架1个、电源线1根。配备操作手册、保修卡等资料。