## Sheet1
序号 | 参数要求
总则 | 本次采购的流式细胞仪主要用于医学实验室细胞生物学、免疫学、血液学等领域的科研与临床检测工作。可实现细胞群体的精准分群与定量分析，包括细胞表面标志物检测、细胞内蛋白分析、细胞周期分析、细胞凋亡检测等，为疾病诊断、疗效评估、免疫功能监测、药物研发提供关键技术支持，提升实验室在精准医疗与科研创新方面的核心能力
1 | 光路系统
2 | 配备≥3根固体激光器，激发波长涵盖488nm、640nm、355nm，支持≥15个荧光通道同时检测，满足多色荧光标记分析需求。
3 | 采用石英杯流动室，检测灵敏度≤100 MESF（等效可溶性荧光分子），确保弱信号细胞的精准识别；荧光分辨率CV值≤2%（PE通道），保障细胞分群的准确性。
4 | 具备光路自动校准系统，可实时监测并调整激光强度与光路对齐状态，确保检测结果的稳定性与重复性。
5 | 液流系统
6 | 采用正压液流系统，进样速度可在10μL/min - 100μL/min范围内调节，样本上样体积最小可至10μL，适配微量样本检测。
7 | 具备自动清洗与防堵功能，可自动执行管路冲洗、气泡排除程序，降低管路堵塞风险；配备废液实时监测系统，废液满时自动报警并停止运行。
8 | 数据处理与分析
9 | 数据采集速度≥10000个细胞/秒，可在短时间内完成大样本量检测；数据存储格式支持FCS 3.0/3.1，兼容主流流式分析软件。
10 | 配套专业分析软件，具备细胞自动分群、荧光强度定量、统计分析、结果可视化等功能，可生成符合临床报告规范的检测报告；支持自定义分析模板，满足个性化科研需求。
11 | 自动化与扩展性
12 | 支持自动进样，可实现批量样本无人值守检测；具备样本温控功能，温控范围4℃ - 37℃，保障样本活性。
13 | 预留扩展接口，可后续加载分选模块、成像模块等，实现功能升级。
14 | 无专机专用耗材
15 | 中标人负责接入医院现有的检验系统，费用包含在中标价内
16 | 配置要求：流式细胞仪主机1台，配3根固体激光器、石英杯流动室、自动进样器、数据采集与分析软件、配套提供初始校准品、质控品、样本处理试剂盒（含红细胞裂解液、固定剂、通透剂等）、管路清洗液、操作手册、保修卡、配样本前处理工作站、数据分析服务器、远程诊断模块