## Sheet1
序号 | 参数要求
总则 | 本次采购设备主要用于医学实验室生物样本前处理环节，组织解离仪可实现动物、植物及人体组织的高效、标准化解离，为单细胞测序、蛋白质组学分析等实验提供高质量单细胞悬液；制冰机可快速制备不同规格的冰制品，为样本保存、酶反应、低温实验等提供稳定的低温环境，保障实验样本活性与实验结果准确性，全面提升实验室样本处理效率与科研水平。
1 | （一）组织解离仪（1套）
2 | 解离模式与效率
3 | 支持多种解离模式，包括机械解离、酶解、化学解离及组合解离模式，满足不同类型组织样本的解离需求。
4 | 单次处理样本量范围为0.1g - 10g，解离时间可在10秒 - 30分钟内精准调节，确保样本解离充分且细胞活性不受损。
5 | 解离后细胞存活率≥90%，单细胞悬液纯度≥95%，细胞碎片率≤5%，为后续实验提供高质量样本。
6 | 温控与保护系统
7 | 具备全程温控功能，温控范围为4℃ - 37℃，精度±0.5℃，可根据实验需求精准控制解离温度，避免温度变化对细胞造成损伤。
8 | 配备过载保护、温度异常报警、样本盖未盖紧报警等多重安全保护机制，保障设备与样本安全。
9 | 操作与数据管理
10 | 采用7英寸及以上彩色触摸屏操作界面，界面简洁直观，支持中英文切换，可预设≥50种实验程序，方便快速调用。
11 | 具备数据存储与导出功能，可存储≥1000组实验数据，支持USB接口导出数据，便于实验结果追溯与分析。
12 | 兼容性与扩展性
13 | 适配多种规格的解离管、离心管等样本容器，支持批量样本处理，提升实验效率。
14 | 预留扩展接口，可与后续实验室自动化设备对接，实现样本处理全流程自动化。
15 | 无专机专用耗材
16 | （二）制冰机（1套）
17 | 制冰能力与规格
18 | 日制冰量≥100kg，储冰量≥30kg，满足实验室日常大用量制冰需求。
19 | 支持制备多种规格冰制品，包括方块冰、颗粒冰、雪花冰等，冰制品尺寸可根据需求调节，适配不同实验场景。
20 | 制冰速度快，首次出冰时间≤15分钟，可快速响应实验用冰需求。
21 | 温控与节能设计
22 | 采用高效制冷系统，制冷温度范围为-10℃ - 0℃，冰温稳定，确保冰制品质量。
23 | 具备智能节能模式，当储冰量达到设定值时，自动进入待机状态，降低能耗；配备自动清洗功能，定期清洁制冰系统，延长设备使用寿命。
24 | 操作与安全
25 | 采用微电脑控制系统，LCD显示屏实时显示制冰状态、储冰量、温度等信息，操作简单便捷。
26 | 配备缺水报警、满冰报警、故障自诊断功能，异常情况及时提示，保障设备稳定运行。
27 | 配置要求
组织解离仪 | 组织解离仪主机1台，标配多种规格解离刀头、不同容量解离管、温控模块、操作软件、配套提供设备操作手册、校准证书、保修卡、清洁工具套装。
制冰机 | 制冰机主机1台，标配储冰桶、进水管、排水管、电源线、配套提供操作手册、保修卡、清洁刷；配外接储冰箱、水质过滤器。