## Sheet1
序号 | 血液透析过滤机设备参数
1 | ≥15英寸医用彩色液晶触摸显示屏，屏幕可旋转，全中文界面。
2 | 供水压力范围：1-7bar；温度范围：5 °C~30 °C。
3 | 透析液流速：300~700mL/min，调节梯度1mL/min。
4 | 透析液温度：33.0~40.0°C。
5 | 超滤速度：0.00；0.10~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h。
6 | 具有漏血检测功能；灵敏度：≤0.3mL/min。
7 | 动脉血泵：40-600mL/min。
8 | 肝素泵：设置范围：0.0-9.9mL/h；注射器类型：20mL。
9 | 具有气泡检测功能。气泡检测器精度：0.0003mL。
10 | 一次性注入补液速度：40-500mL/min。
11 | 动脉压力：[-300,500]mmHg；静脉压力：[-300,500]mmHg。
12 | 透析器血液入口压：测量范围：[-300,700]mmHg。
13 | 透析液压：测量范围：[-500,600]mmHg。
14 | 透析液浓度：10 - 20.0mS/cm。
15 | 具备药液消毒和热消毒方式，≥5种自动运转程序可选，可任意更改。
16 | 热水柠檬酸消毒温度最高可达92℃，消毒脱钙一体化完成时间≤35min。
17 | 置换液出口和原液吸液管路可联机清洗消毒。
18 | 原液配方全开放，设备内部可同时存储＞3种不同原液配方，可任意更改。
19 | 电极不间断监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和超滤精准。
20 | 采用电磁流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。
21 | B液浓度可个性化调节，可预先存储多条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
22 | 透析液浓度可个性化调节，可预先存储多条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
23 | 可预先存储多条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。
24 | 先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵。
25 | 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统，设备可识别干粉筒是否正确安装。治疗结束后，可以在线排放B干粉筒中的液体。
26 | 具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。
27 | 配备4个透析液过滤器组件，透析液和置换液都经过双重过滤。
28 | 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与相应排除的方式。
29 | 具有自动预充系统，管路安装图文动画指导。自动引血、回血，程序一键启动，可显示剩余时间。
30 | 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放。
31 | 具有单侧引血和双侧引血功能。按下引血键后开始引血，自动完成引血，引血完成后，会发出提示音。
32 | 按下回血键后开始回血，自动完成回血，回血完成后，会发出提示音。
33 | 配套服务要求
34 | 中标人负责搭建中央供液系统，期间所需费用包含在中标价内
35 | 响应单位须对AB粉进行单独报价，报价单位统一为“元/人份”，且须明确品牌、规格、型号、注册证号、生产厂家等相关信息（报价不得高于中山市医联体同类产品价格）
36 | 中标人需承担采购人血透中心的血透机、血滤机的维护维修工作（含配件），同时至少配备1台备用机在院
37 | 中标人需承担采购人纯水机的搬迁工作及重新布管工作，所需费用包含在中标价内
38 | 配置1套全新的纯水机（包安装），其流量需满足60台血透机工作需求
39 | 中标人需承担采购人血透中心的内毒素监测、化学污染物监测以及校准工作，所需费用包含在中标价内