报价单

致中山市小榄人民医院：

设备维保报价单

| 项目名称 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 是否为中小微企业（是 否），如果是，请提供相应证明文件。 |  |  |

报价有效期：  天

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

西门子Symbia T6 SPECT/CT维保项目技术参数

（常规维保·不含贵重大件）

| - 项目 |  | - 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| - 一、设备型号：Symbia T6 iCT，维保期限：3年，维保模式：常规维保（人工费+常规配件全包，贵重核心大件除外） |  |  |
| - 二、投标人资质要求：有维修保养SPECT/CT设备的资质。 |  |  |
| - 三、维保承包范围 | - 1、包含内容全部上门工时费、差旅费、定期保养人工费、常规易损配件费；SPECT：机架驱动电机、限位开关、散热风扇、线路接插件、常规电源模块、激光定位组件、床传动小件、采集板卡类小件；CT：滑环碳刷、散热风机、各类传感器、电磁阀、低压电源、床运动小件、控制电路板常规配件、冷却液等耗材；Syngo工作站软硬件故障检修、系统优化、补丁更新、数据库备份维护。 |  |
|  | - 2、不含贵重大件：CT球管、SPECT探头。 |  |
|  | - 3、乙方更换配件均为原厂正品件，配件质保不少于6个月，提供配件来源证明。 |  |
| - 四：故障处置要求：7×24小时报修热线，1小时远程响应；工作日现场到场≤8h，节假日≤12h；贵重大件损坏：乙方出具故障检测报告、原厂报价单，协助甲方询价采购，到货后免费上门更换安装调试；年度设备有效开机率≥95%。 |  |  |
| - 五、定期预防性保养内容（原厂标准：具体项目附后），保养频次：深度保养2次/年，年度整机性能校准1次/年，SPECT：机械精度检查、运动部件紧固除尘、COR、能量均匀性、空间分辨率常规校准，出具质控记录；CT：高压参数巡检、滑环清洁、水路散热检查、CT值与层厚常规校正；整机线路紧固、除尘、系统协议备份等。 |  |  |
| - 六、质控配合：配合院方年度放射卫生质控验收工作，免费调试设备至国标（WS 523、WS 76）要求，出具年度维保验收报告。 |  |  |

- 附：保养项目

- Symbia T6设备预防性保养技术指标

| 项目 |  | 响应情况 （正/负偏离或完全响应） | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全检查 | SPECT机架两侧急停和远端急停开关检查 |  |  |
|  | SPECT机架左前脚座TILT停止开关（自动关闭高压） |  |  |
|  | SPECT旋转刹车状态（探头90度时旋转到-135度测试） |  |  |
|  | SPECT旋转极限开关（Home／-135-405） |  |  |
|  | 检查SPECT正常旋转范围 |  |  |
|  | 手控盒按键功能检查 |  |  |
|  | 检查LLD螺杆，观察磨损清去油脂 |  |  |
|  | 检查SLD螺杆，观察磨损清去油脂 |  |  |
|  | 检查SLD传动皮带紧张度 |  |  |
|  | 检查SLD1机械和光电脚部感应器 |  |  |
|  | 检查探头TURNNION内外轴间隙，探头在0度的下间隙减去探头在180度的上间隙 |  |  |
|  | 检查探头TURNNION刹车状态，注意刹车动作声音 |  |  |
|  | 检查TURNNION链条，不松动无卡物 |  |  |
|  | 检查PPM转轴螺丝调节，松紧合适 |  |  |
|  | 检查紧固准直器车DRAWERS上螺丝及把手螺丝 |  |  |
|  | 检查紧固安装在床前面的准直器车COCKING螺丝 |  |  |
|  | 检查紧固在地上的准直器车停止块螺丝 |  |  |
|  | 检查准直器车上各个DRAWERS的进出是否顺滑 |  |  |
|  | 实际更换准直器，注意更换无异常 |  |  |
|  | 紧固L-ARM固定螺丝，做L-ARM运动 |  |  |
|  | 检查L-ARM上面的塑料封条 |  |  |
|  | 检查L-ARM伸缩声音，润滑螺杆和齿轮 |  |  |
|  | 重新校正两个L-ARM |  |  |
|  | 检查前床升降螺杆后背螺母和限位开关 |  |  |
|  | 检查PHS脚踏板开关 |  |  |
|  | 检查PHS升降过程声音，润滑WD40床下弹簧 |  |  |
|  | 检查床板Pallet下面的齿轮状态 |  |  |
|  | 松开脚踏板，检查PHS左右移动顺畅 |  |  |
|  | 检查后窗升降螺杆和后背螺母 |  |  |
|  | 检查后窗升降螺杆后背螺母磨损指示间隙 |  |  |
|  | 检查后床的滚动轮子，可以WD40润滑 |  |  |
|  | 检查SPECT各个重点部位电缆磨损情况 |  |  |
| 安全检查 | CT机架两侧急停开关和远端急停开关检查 |  |  |
|  | X光超时检查 |  |  |
|  | 检查各个曝光指示灯工作状态 |  |  |
| 设备润滑 | SPECT旋转齿轮/MOLUB-ALLOY936润滑 |  |  |
|  | LLD螺杆/MOBILITH AW2润滑脂 |  |  |
|  | SLD螺杆/MOBILITH AW2润滑脂 |  |  |
|  | TRUNNION链条/M-24润滑脂 |  |  |
|  | 后床升降螺杆/MOBILITH2润滑脂 |  |  |
|  | CT旋转主轴承／NCA52润滑脂120克 |  |  |
|  | CT探测器、准直器转轴，清洁并用NCA52润滑 |  |  |
| 清洁&检查&更换备件 | 检查 CT 机架电缆/接头/螺丝紧固 |  |  |
|  | 清洁 CT 滑环 |  |  |
|  | 检查信号碳刷, 正常>16MM, 若<12MM, 必须更换 |  |  |
|  | 检查电源碳刷, 正常>17MM, 若<14MM, 必须更换 |  |  |
|  | 清洁机架背后左右空气滤网, 必要时更换 |  |  |
|  | 检查/更换 MAS 板空气滤网 |  |  |
|  | 清洁 ICS/IRS 及 SNAC 电脑的空气入口 |  |  |
|  | 检查 CT 球管一侧准直器内 FEFLON 滤片, 必要时更换 |  |  |
| 图像校正及质控 | Peak和细调SPECT探头 |  |  |
|  | 采集50M或200M intrinsic |  |  |
|  | 探头记录1均匀度：CFOV Integral |  |  |
|  | 探头记录1均匀度：CFOV Differential |  |  |
|  | 探头记录1均匀度：UFOV Integral |  |  |
|  | 探头记录1均匀度：UFOV Differential |  |  |
|  | 探头记录2均匀度：CFOV Integral |  |  |
|  | 探头记录2均匀度：CFOV Differential |  |  |
|  | 探头记录2均匀度：UFOV Integral |  |  |
|  | 探头记录2均匀度：UFOV Differential |  |  |
|  | CT IQ测试，必要时做图像校正 |  |  |
|  | NM/CT FOV校正 |  |  |
|  | 旋转中心测试（如果需要进行校正） |  |  |
| Final Check | X-射线管曝光秒数 |  |  |
|  | 全系统备份 |  |  |
|  | 擦拭所有外壳 |  |  |
|  | 全身骨采集 |  |  |