报价单
致中山市小榄人民医院：
设备维保报价单
	项目名称
	单价（万元）
	总价（万元）

	
	
	

	是否为中小微企业（是  否），如果是，请提供相应证明文件。



报价有效期：  天
报价公司（盖章）：
报价联系人：
联系方式：
报价时间：



西门子Symbia T6 SPECT/CT维保项目技术参数
（常规维保·不含贵重大件）
	项目
	响应情况

	[bookmark: _GoBack]一、设备型号：Symbia T6 iCT，维保期限：3年，维保模式：常规维保（人工费+常规配件全包，贵重核心大件除外）
	

	二、投标人资质要求：有维修保养SPECT/CT设备的资质。
	

	三、维保承包范围
	1、包含内容全部上门工时费、差旅费、定期保养人工费、常规易损配件费；SPECT：机架驱动电机、限位开关、散热风扇、线路接插件、常规电源模块、激光定位组件、床传动小件、采集板卡类小件；CT：滑环碳刷、散热风机、各类传感器、电磁阀、低压电源、床运动小件、控制电路板常规配件、冷却液等耗材；Syngo工作站软硬件故障检修、系统优化、补丁更新、数据库备份维护。
	

	
	2、不含贵重大件：CT球管、SPECT探头。
	

	
	3、乙方更换配件均为原厂正品件，配件质保不少于6个月，提供配件来源证明。
	

	四：故障处置要求：7×24小时报修热线，1小时远程响应；工作日现场到场≤8h，节假日≤12h；贵重大件损坏：乙方出具故障检测报告、原厂报价单，协助甲方询价采购，到货后免费上门更换安装调试；年度设备有效开机率≥95%。
	

	五、定期预防性保养内容（原厂标准：具体项目附后），保养频次：深度保养2次/年，年度整机性能校准1次/年，SPECT：机械精度检查、运动部件紧固除尘、COR、能量均匀性、空间分辨率常规校准，出具质控记录；CT：高压参数巡检、滑环清洁、水路散热检查、CT值与层厚常规校正；整机线路紧固、除尘、系统协议备份等。
	

	六、质控配合：配合院方年度放射卫生质控验收工作，免费调试设备至国标（WS 523、WS 76）要求，出具年度维保验收报告。
	




附：保养项目
Symbia T6设备预防性保养技术指标
	项目
	响应情况
（正/负偏离或完全响应）
	实际情况

	





















安全检查
	SPECT机架两侧急停和远端急停开关检查
	
	

	
	SPECT机架左前脚座TILT停止开关（自动关闭高压）
	
	

	
	SPECT旋转刹车状态（探头90度时旋转到-135度测试）
	
	

	
	SPECT旋转极限开关（Home／-135-405）
	
	

	
	检查SPECT正常旋转范围
	
	

	
	手控盒按键功能检查
	
	

	
	检查LLD螺杆，观察磨损清去油脂
	
	

	
	检查SLD螺杆，观察磨损清去油脂
	
	

	
	检查SLD传动皮带紧张度
	
	

	
	检查SLD1机械和光电脚部感应器
	
	

	
	检查探头TURNNION内外轴间隙，探头在0度的下间隙减去探头在180度的上间隙
	
	

	
	检查探头TURNNION刹车状态，注意刹车动作声音
	
	

	
	检查TURNNION链条，不松动无卡物
	
	

	
	检查PPM转轴螺丝调节，松紧合适
	
	

	
	检查紧固准直器车DRAWERS上螺丝及把手螺丝
	
	

	
	检查紧固安装在床前面的准直器车COCKING螺丝
	
	

	
	检查紧固在地上的准直器车停止块螺丝
	
	

	
	检查准直器车上各个DRAWERS的进出是否顺滑
	
	

	
	实际更换准直器，注意更换无异常
	
	

	
	紧固L-ARM固定螺丝，做L-ARM运动
	
	

	
	检查L-ARM上面的塑料封条
	
	

	
	检查L-ARM伸缩声音，润滑螺杆和齿轮
	
	

	
	重新校正两个L-ARM
	
	

	
	检查前床升降螺杆后背螺母和限位开关
	
	

	
	检查PHS脚踏板开关
	
	

	
	检查PHS升降过程声音，润滑WD40床下弹簧
	
	

	
	检查床板Pallet下面的齿轮状态
	
	

	
	松开脚踏板，检查PHS左右移动顺畅
	
	

	
	检查后窗升降螺杆和后背螺母
	
	

	
	检查后窗升降螺杆后背螺母磨损指示间隙
	
	

	
	检查后床的滚动轮子，可以WD40润滑
	
	

	
	检查SPECT各个重点部位电缆磨损情况
	
	

	
安全检查
	CT机架两侧急停开关和远端急停开关检查
	
	

	
	X光超时检查
	
	

	
	检查各个曝光指示灯工作状态
	
	

	



设备润滑
	SPECT旋转齿轮/MOLUB-ALLOY936润滑
	
	

	
	LLD螺杆/MOBILITH AW2润滑脂
	
	

	
	SLD螺杆/MOBILITH AW2润滑脂
	
	

	
	TRUNNION链条/M-24润滑脂
	
	

	
	后床升降螺杆/MOBILITH2润滑脂
	
	

	
	CT旋转主轴承／NCA52润滑脂120克
	
	

	
	CT探测器、准直器转轴，清洁并用NCA52润滑
	
	

	




清洁&检查&更换备件
	检查 CT 机架电缆/接头/螺丝紧固
	
	

	
	清洁 CT 滑环
	
	

	
	检查信号碳刷, 正常>16MM, 若<12MM, 必须更换
	
	

	
	检查电源碳刷, 正常>17MM, 若<14MM, 必须更换
	
	

	
	清洁机架背后左右空气滤网, 必要时更换
	
	

	
	检查/更换 MAS 板空气滤网
	
	

	
	清洁 ICS/IRS 及 SNAC 电脑的空气入口
	
	

	
	检查 CT 球管一侧准直器内 FEFLON 滤片, 必要时更换
	
	

	






图像校正及质控
	Peak和细调SPECT探头
	
	

	
	采集50M或200M intrinsic
	
	

	
	探头记录1均匀度：CFOV	Integral
	
	

	
	探头记录1均匀度：CFOV	Differential
	
	

	
	探头记录1均匀度：UFOV	Integral
	
	

	
	探头记录1均匀度：UFOV Differential
	
	

	
	探头记录2均匀度：CFOV	Integral
	
	

	
	探头记录2均匀度：CFOV	Differential
	
	

	
	探头记录2均匀度：UFOV	Integral
	
	

	
	探头记录2均匀度：UFOV Differential
	
	

	
	CT IQ测试，必要时做图像校正
	
	

	
	NM/CT FOV校正
	
	

	
	旋转中心测试（如果需要进行校正）
	
	

	

Final Check
	X-射线管曝光秒数
	
	

	
	全系统备份
	
	

	
	擦拭所有外壳
	
	

	
	全身骨采集
	
	



