采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	全自动电子血压计
	健康管理（体检）中心
	1


核心产品：全自动电子血压计

用途：本次采购全自动电子血压计，主要用于体检人群血压、脉搏常规检测，开展高血压等基础疾病筛查与复测工作。设备计量精准，可完成日常体检数据采集、健康风险初步评估，同时支撑健康宣教、检后咨询等服务，完善科室医用设备配置，保障体检工作规范、高效开展。

3、 技术参数：
1． 设备如有接入我院系统的需求：
★设备需支持与医院信息系统（天瑞系统）的数据互通，对接费用包含在本项目预算中
2． ★设备使用年限不低于5年

3． 测量原理：示波法；
4． LCD显示屏；
5． 测量位置：左右臂均可；
6． 臂周范围：≥17～42cm；
7． 测量范围：血压量程：≥0～299mmHg；脉搏数：≥40～180次/分；
8． 测量精度：压力显示精度：≤±3mmHg（±0.4KPa）；
9． 脉搏测量精度：≤±2%或±2次/分（取大者）；
10． 具备肘部位置提醒肘垫设计；
11． 臂筒角度可调节；
12． 臂筒可自主拆卸，并具备自动检测和校准功能；
13． 抗菌布套袖带；
14． 具备重测提醒功能；
15． 具备高血压提醒功能；
16． 运行模式：连续运行；
17． 支持USB和蓝牙数据通信；
18． 其他：备用袖套1个，工作台1套。
每套设备配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	合格证、使用说明书、保修卡
	
	1
	份

	2
	主机和臂筒(袖带)
	
	1
	套

	3
	臂套(出厂时已安装在臂筒上)
	
	1
	个

	4
	电源适配器
	
	1
	个

	5
	电源线
	
	1
	根

	6
	搁手板
	
	1
	个

	7
	备用袖套
	
	1
	个



4、 商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。
★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。（须提供原厂质保服务售后承诺书原件加上中标供应商盖鲜章）
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式
3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。
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