采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 超声波治疗仪 | 中医康复 | 1 |

核心产品：

超声波治疗仪

用途：

产品利用聚焦超声技术适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。

- 技术参数：

- ★设备使用年限不低于5年

3. 适应症范围：利用聚焦技术作用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。

4、≥7寸彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。

5、智能输出声功率≤10W，至少具有以下档位：一档1.35w，二档2w，三档3w，四档4w，五档4.5w，允差±0.5w。

▲6、超声工作频率：≥0.8MHz。

▲7、治疗头：采用聚焦式声场技术，输出端面采用特制透声膜（压电材料）及高分子固态凝胶填充耦合，有效提高超声传导效率。

8、探头手柄分别可满足深部治疗和浅部治疗（含相应的治疗头），并可独立控制，可提供生物相容性报告。

▲9、治疗手柄可实时启动和暂停治疗输出。

10、治疗头焦平面距离：5-50mm，对焦技术，用于智能调节治疗深度。

11、治疗时间：0-300秒步进可调，允差±10秒。

12、治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤41℃。

13、调制波形：方波，波束类型：会聚型。

14、脉冲占空比：2%-100%，允差±1%；脉冲重复周期:2.5s。

▲15、主机重量≦2.5kg，手提式设计

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证、使用说明书、保修卡 |  | 各1 | 份 |
| 2 | 超声波治疗仪主机 |  | 1 | 台 |
| 3 | 超声耦合剂250ML/瓶 |  | 1 | 瓶 |
| 4 | 电源线 |  | 1 | 根 |
| 5 | 治疗探头 |  | 1 | 个 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。（须提供原厂质保服务售后承诺书原件加上中标供应商盖鲜章）

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。

六、其他商务要求

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。